№271

Проект заявки на закупку

панорамного рентгеновского цифрового стоматологического

аппарата с функцией 3D

Приложение 1

Технические характеристики (описание) Панорамного рентгеновского цифрового стоматологического аппарата

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Панорамного рентгеновского цифрового стоматологического аппарата с функцией 3D | 1 |
| 1.1.1 | штативное устройство | 1 |
| 1.1.2 | моноблочное рентгеновское устройство | 1 |
| 1.1.3 | цифровой приёмник рентгеновского изображения 2D | 1 |
| 1.1.4 | цифровой приёмник рентгеновского изображения 3D | 1 |
| 1.1.5 | лицевой сканер | 1 |
| 1.1.6 | программное обеспечение 2D | 1 |
| 1.1.7 | программное обеспечение 3 D | 1 |
| 1.1.8 | станция реконструкции | 1 |
| 1.1.9 | сетевое хранилище снимков | 1 |
| 1.1.10 | рабочая станция | 1 |
| 1.1.11 | монитор | 1 |
| 1.1.12 | источник бесперебойного питания | 1 |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Штативное устройство |  | 1 |
| 2.1.1 | фиксация пациента | наличие |  |
|  | - способ вертикального перемещения системы «источник излучения - приёмник рентгеновского изображения» | моторизован ный |  |
|  | - расстояния источник излучения – приемник рентгеновского изображения, мм, не менее | 490 |  |
| 2.2 | Моноблочное рентгеновское устройство |  |  |
| 2.2.1 | Высоковольтный генератор | наличие |  |
|  | - тип генератора | высокочастотный |  |
|  | - максимальная чистота | не менее 120 кГц |  |
|  | - анодное напряжение, кВ, не более | 100 |  |
|  | - максимальный анодный ток, мА | не более 16 мА |  |
|  | - собственная фильтрация, мм, AI | 2,5-3,2 AI |  |
| 2.2.2 | Рентгеновская трубка | наличие |  |
|  | - размер фокусного пятна, мм, не более | 0,5 |  |
| 2.3 | Цифровой приёмник рентгеновского изображения 2D |  |  |
|  | - размер пикселя | не более 0,1 мм |  |
|  | - разрешение приёмника | не менее 1528х2797 точек |  |
|  | - пространственное разрешение изображения | 10,4 п.л/мм |  |
|  | - количество градаций серого в изображении | не менее 16383 (14 бит) |  |
| 2.4 | Цифровой приёмник рентгеновского изображения 3D |  |  |
|  | - динамический диапазон | 16 бит (65535 оттенков серого) |  |
|  | - ротация | 3600 |  |
|  | - максимальный размер изображения | 720 МВ |  |
|  | - время сканирования | не более 15 сек |  |
|  | - размер изображения, воксель | не более 80 мкм минимальная толщина слоя) |  |
|  | - экспонируемый объем без сшивания | 11х13/11х10 см |  |
|  | - угол раскрытия луча | не более 25º |  |
| 2.5 | Лицевой сканер | наличие |  |
|  | - встроенный | наличие |  |
|  | - визуализация лица одновременно с рентгеновским сканированием | наличие |  |
|  | - автоматическое сопоставление данных 3D диагностики и сканирования лица | наличие |  |
| 2.6 | Программное обеспечение 2D |  |  |
|  | максимальное время экспозиции при панорамном снимке: - стандартная панорамная - педиатрическая панорамная - височно-нижне-челюстной сустав - околоносовые пазухи - анатомически программируемая рентгенография | не более 15 сек |  |
|  | - ведение базы данных пациентов и результатов их обследования | наличие |  |
|  | - визуализация снимков пациентов с возможностями обработки изображения | наличие |  |
| 2.7 | Программное обеспечение 3 D | наличие |  |
| 2.7.1 | - трёхмерная реконструкция | наличие лицензированной компьютерной программы для неограниченного числа пользователей |  |
| 2.7.2 | - программа для исследования поперечных сечений | наличие |  |
| 2.7.3 | - измерение линейных и угловых размеров | наличие |  |
| 2.74 | - настраиваемая реконструкция проекции черепа | наличие |  |
| 2.7.5 | - навигация по объему при помощи отображаемых одновременно: панорамной проекции аксиальной проекции продольного среза поперечных срезов | наличие |  |
| 2.7.6. | - имплантологическое программное обеспечение | наличие |  |
| 2.7.7 | - наличие встроенной библиотеки имплантатов ведущих мировых производителей с возможностью обновления | наличие |  |
| 2.7.8 | - возможность трехмерного планирования имплантологического лечения | наличие |  |
| 2.7.9 | - виртуальный хирургический шаблон | наличие |  |
| 2.7.10 | - программа для экспорта/импорта данных в соответствии со стандартом DICOM | наличие компьютерной программы |  |
| 2.7.11 | - программное обеспечение для импорта и совмещения данных CAD/CAM и 3D снимка | наличие |  |
| 2.7.12 | - ПО для автоматического составления отчетов с результатами диагностики | наличие |  |
| 2.7.13 | - возможность инсталляции ПО для записи и визуализации движений нижнечелюстного сустава в 3D | наличие |  |
| 2.8. | Станция реконструкции | Наличие |  |
|  | - оперативная память | не менее 16 ГБ |  |
|  | - объем жесткого диска | не менее 2 ТБ |  |
|  | - видеокарта | наличие |  |
|  | - процессор | не менее 2,3 ГГц, intel не менее i73хх или аналогичных характеристик |  |
| 2.9. | Сетевое хранилище снимков |  |  |
|  | - RAID-массив | наличие |  |
|  | - жесткий диск | не менее 4 |  |
|  | - объем памяти | не менее 8 ТБ |  |
| 2.10. | Рабочая станция |  |  |
|  | - процессор типа «Intel Core i7» либо аналог | наличие |  |
|  | - оперативная память | не менее 16 Гб |  |
|  | - объем жесткого диска | не менее 500 Гб |  |
|  | -видеокарта типа | наличие |  |
|  | - запись и хранение изображений | DVD/CD-R/RW |  |
| 2.11. | Монитор | не менее 27" |  |
|  | - разрешение | 2560x1440, |  |
|  | - матрица | IPS или аналог |  |
|  | - частота обновления | не менее 60 Гц |  |
|  | - поверхность экрана | матовая |  |
|  | - глубина цвета | 10 бит |  |
|  | - яркость | 350 кд/м2 |  |
|  | - - контрастность | 1 000 :1 |  |
|  | - цветовой охват sRGB | 100 % |  |
|  | - угол обзора градусов | 178 |  |
|  | - - интерфейс подключения HDMI | DisplayPort |  |
| 2.12 | - Источник бесперебойного питания (обеспечивающий автономную работу не менее 15 мин (30 мин) | наличие |  |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности,  стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяца с момента установки оборудования;