№275

Проект заявки на закупку

магнитно-резонансных томографов

Приложение 1

- Технические характеристики магнитно-резонансного томографа

- Лот № 1. Магнитно-резонансный томограф

- 1. Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект. Всего подлежит закупке 2 комплекта

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Магнит | 1 |
| 1.2 | Клетка Фарадея | 1 |
| 1.3 | Градиентная система | 1 |
| 1.4 | Радиочастотная система | 1 |
| 1.5 | Стол пациента | 1 |
| 1.6 | Цифровая (компьютерная) система (консоль оператора) | 1 |
| 1.7 | Монитор системы управления сканированием | 1 |
| 1.8 | Рабочая станция (серверное решение), позволяющая нескольким пользователям (не менее 2) иметь удаленный доступ к приложениям с совместимых компьютеров в локальной сети | 1 |
| 1.9 | Компьютер для просмотра, анализа и обработки изображений (клиент серверного решения) с цветным ЖКИ-монитором, не менее 23 дюймов и разрешением не менее 1900x1200, с устройством архивации на электронные устройства | 2 |
| 1.10 | Набор катушек для проведения исследований | 1 |
| 1.11 | Источник бесперебойного питания для обеспечения работы всего диагностического комплекса при аварийных ситуациях не менее 10 минут | 1 |
| 1.12 | Климатическая установка для кондиционирования основных помещений | 1 |
| 1.13 | Система видеонаблюдения за пациентом | 1 |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Кол-во | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Магнит |  | 1 |  |
| 2.1.1 | Сверхпроводящий, напряженностью поля | не менее 1,5 Т |  | * |
| 2.1.2 | Интервал заправки жидким гелием | бесплатная дозаправка гелием в течение 10 лет |  |  |
| 2.1.3 | Однородность поля при 40 см DSV (методом VRMS) | не более 0,5 ppm |  |  |
| 2.1.4 | Долговременная стабильность поля | не более 0,1 ppm/час в течение 24 часов |  |  |
| 2.1.5 | Туннель с переговорным устройством, освещением, вентиляцией при внутреннем диаметре (включая катушки и кожух) | вертикальный размер не менее 70 см |  | * |
| 2.1.6 | Границы 5-гауссового поля | не более 2,5 х 4 м |  |  |
| 2.1.7 | Длина туннеля | не более 150 см |  |  |
| 2.2 | Клетка Фарадея с дверью и смотровым окном |  | 1 |  |
| 2.2.1 | Экранированный канал в клетке Фарадея с наличием радиочасточного фильтра для ввода и вывода медицинских газов (сжатый воздух – 1, кислород – 2, вакуум не менее 0.9 бар – 2, выброс отработанных газов – 1), электрических розеток (не менее 3) и заземления | наличие |  |  |
| 2.3 | Градиентная система |  | 1 |  |
| 2.3.1 | Максимальная напряженность амплитуды градиента по каждой оси | не менее 33 мТ/м |  |  |
| 2.3.2 | Максимальная скорость нарастания градиента до максимума амплитуды | не менее 120 Т/м/сек |  |  |
| 2.3.3 | Максимальное поле обзора (FOV) | не менее 50 см |  |  |
| 2.3.4 | Минимальное поле обзора (FOV) | не более 1 см |  |  |
| 2.3.5 | Минимальная толщина 3-мерного среза | не более 0,1 мм |  |  |
| 2.3.6 | Минимальная толщина 2-мерного среза | не более 0,5 мм |  |  |
| 2.3.7 | Технология проведения МР-исследований без потери качества получаемого изображения c уровнем акустического шума, превышающего уровень шума окружающей среды не более чем на 10 дБ, или снижение уровня шума не менее чем на 80% | наличие |  |  |
| 2.4 | Радиочастотная система |  | 1 |  |
| 2.4.1 | Максимальная мощность РЧ-усилителя | не менее 16 кВт |  |  |
| 2.4.2 | Число независимых каналов приёма | не менее 32 или каналонезависимая система |  | * |
| 2.4.3 | Возможность одновременного подключения и использования катушек | наличие |  |  |
| 2.4.4 | Расположение РЧ-приемников и оцифровка РЧ-сигнала непосредственно на магнитной системе внутри экранированной процедурной для изолирования от внешних источников помех | наличие |  |  |
| 2.4.5 | Максимальное количество одновременно подключаемых элементов фазированных катушек | не менее 70 |  |  |
| 2.5 | Стол пациента |  | 1 |  |
| 2.5.1 | Максимальный вес пациента | не менее 220 кг |  |  |
| 2.5.2 | Точность позиционирования | не более +/- 0,5 мм |  |  |
| 2.5.3 | Отсоединяемый стол (либо стыкуемая со столом система транспортировки) для укладки, позиционирования вне клетки Фарадея и для экстренной эвакуации пациента | наличие |  |  |
| 2.5.4 | Сканирование всего тела без репозиционирования пациента | не менее 200 см |  |  |
| 2.6 | Цифровая система управления сканированием, реконструк-ции, хранения и обработки изображений (консоль оператора) |  | 1 |  |
| 2.6.1 | Оперативная память | не менее 32 Гб |  |  |
| 2.6.2 | Устройство архивации на CD/DVD | наличие |  |  |
| 2.6.3 | Скорость реконструкции изображений для 2D при полном формате 256х256 | не менее 12000 изображений/сек |  |  |
| 2.6.4 | Максимальная матрица изображения | не менее 1024х1024 |  |  |
| 2.6.5 | Монитор изображений и ввода данных | цветной, ЖКИ, с плоским экраном, размерами не менее 23 дюймов и разрешением не менее 1900х1200 или 2 по 19 дюймов с разделением задач |  |  |
| 2.6.6 | Возможность подключения к локальной сети Dicom 3.0 и рабочим станциям | наличие, включая WorkList |  |  |
| 2.7 | Программное обеспечение и методы МР-сканирования |  | 1 |  |
| 2.7.1 | SE, ТSE, TGE, STIR, FLAIR, EPI и др. для исследования ЦНС, суставов и внутренних органов | наличие |  |  |
| 2.7.2 | Программы получения изотропных изображений головы, позвоночника, суставов, в т.ч. Т1W, Т2W, PDW, FLAIR | наличие |  |  |
| 2.7.3 | Полностью автоматическое планирование исследований головного мозга и позвоночника | по анатомическим ориентирам |  |  |
| 2.7.4 | Программа быстрого повтора MP-исследования головного мозга по предыдущим параметрам сканирования | наличие |  |  |
| 2.7.5 | Физиологический контроль и синхронизация сканирования | включая: - периферический пульс, - датчик дыхания, - ЭКГ |  |  |
| 2.8 | Методики подавления артефактов и сигналов |  | 1 |  |
| 2.8.1 | Подавление сигналов от жировой ткани и воды | наличие |  |  |
| 2.8.2 | Спектральное возбуждение воды и жира | наличие |  |  |
| 2.8.3 | Методики корректировки артефактов от дыхания, перистальтики, тока жидкости | наличие |  |  |
| 2.8.4 | Коррекция артефактов от движения головой и другими частями тела во всех плоскостях у беспокойных пациентов с поддержкой Т2W, T1W, STIR, FLAIR | наличие |  |  |
| 2.9. | Просмотр и обработка изображений на консоли оператора |  | 1 |  |
| 2.9.1 | MPR (в т.ч. криволинейная), MIP/MinIP, SSD, VRT | наличие |  |  |
| 2.9.2 | Мультимодальный просмотр изображений разных модальностей (МРТ, КТ, ДСА, ядерная медицина, ПЭТ) | наличие |  |  |
| 2.9.3 | Программа соединения изображений при сканировании нескольких областей | автоматическое и полу- автоматическое соеди-нение изображений нескольких областей |  |  |
| 2.10 | Медицинское программное обеспечение для консоли опера- тора и диагностической станции (серверное решение), выпу- щенное или сертифицированное для клинического исполь-зования фирмой-производителем МР-томографа, включая: |  | 1 |  |
| 2.10.1 | Пакет сосудистых программ |  |  |  |
| 2.10.1.1 | Для головы и шеи | протоколы 2D и 3D |  |  |
| 2.10.1.2 | Для туловища и конечностей | протоколы 2D и 3D |  |  |
| 2.10.1.3 | MIP-проекции автоматические | наличие |  |  |
| 2.10.1.4 | Программа синхронизации и сканирования с прохождением контрастного вещества | наличие |  |  |
| 2.10.1.5 | Программа периферической ангиографии с помощью автоматического движения стола | наличие |  |  |
| 2.10.1.6 | Измерение скорости потока крови/ликвора | наличие |  |  |
| 2.10.1.7 | Одновременная визуализация артерий и вен с цветным кодированием | наличие |  |  |
| 2.10.1.8 | Ангиография головы, туловища и конечностей без использования контраста | наличие |  |  |
| 2.10.2 | Пакет неврологических программ |  |  |  |
| 2.10.2.1 | Одновременное исследование всей ЦНС (головной мозг, спинной мозг) без репозиционирования пациента с программно-контролируемым продвижением стола | наличие, включая программу бесшовного соединения полученных изображений |  |  |
| 2.10.2.2 | Программа визуализации черепно-мозговых нервов | наличие |  |  |
| 2.10.2.3 | Диффузионные исследования головного, спинного мозга и позвоночника | автоматический расчёт карт ADC |  |  |
| 2.10.2.4 | Программа получения изображений, взвешенных по восприимчивости к диоксидам продуктов крови (визуализация продуктов гемолиза и венозных мальформаций) | наличие |  |  |
| 2.10.2.5 | Программа проведения динамических контрастных исследований головного мозга (Perfusion) | полностью автоматическая, с расчётом цветных гемодинамических карт |  |  |
| 2.10.2.6 | Программа перфузии без использования контрастного вещества (ASL) | наличие |  |  |
| 2.10.3 | Пакет абдоминальных программ |  |  |  |
| 2.10.3.1 | Программа для исследования желчевыводящих и панкреатических протоков (MP- холангиопанкреатография) | наличие |  |  |
| 2.10.3.2 | Программа для исследования мочевыводящих путей (МР-урография) | наличие |  |  |
| 2.10.4 | Пакет онкологических программ |  |  |  |
| 2.10.4.1 | Программа динамического исследования после внутривенного введения контрастного вещества | Слежение болюса, автоматическая субтракция изображений |  |  |
| 2.10.4.2 | Сканирование всего тела без репозиционирования пациента c возможностью использования поверхностных катушек | наличие, включая автоматическое сшивание изображений |  |  |
| 2.10.4.3 | Диффузионная МРТ всего тела | автоматический расчёт карт ADC |  |  |
| 2.10.5 | Пакет ортопедических программ |  |  |  |
| 2.10.5.1 | Протоколы для 3D исследования суставов и позвоночника | наличие |  |  |
| 2.11 | Набор катушек для проведения исследований |  | 1 |  |
| 2.11.1 | Многоканальная головная катушка для исследований головы, шеи | наличие |  |  |
| 2.11.2 | Многоканальная матричная позвоночная катушка | наличие |  |  |
| 2.11.3 | Многоканальная матричная гибкая туловищная катушка | наличие, не менее 2 шт. |  |  |
| 2.11.4 | Набор многоканальных гибких катушек для исследований суставов | наличие |  |  |
| 2.11.7 | Многоканальная катушка для исследований коленного сустава | наличие |  |  |

ЛОТ №2. Автоматический немагнитный инъектор контрастного вещества

1. Состав (комплектация) оборудования.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Автоматический немагнитный инъектор для МРТ | 2 |
| 1.2 | Набор расходных материалов для выполнения исследований | для выполнения не менее 200 исследований |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Возможность использования при величине индукции магнитного поля не менее 1,5 Т | наличие |
| 2.1.2 | Возможность одновременной установки не менее 1 флакона контрастного препарата и 1 флакона с физиологическим раствором | наличие |
| 2.1.3 | Терминал с цветным сенсорным дисплеем | наличие |
| 2.1.4 | Детекция воздушной эмболии | наличие |

ЛОТ №3. Стол-каталка и кресло-каталка немагнитные для перевозки пациентов для кабинета МРТ.

1. Состав (комплектация) оборудования.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Стол-каталка немагнитный | 2 |
| 1.2 | Кресло-каталка немагнитное | 2 |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Стол-каталка немагнитный |  |
| 2.1.1 | Материал | медицинский пластик или немагнитные материалы |
| 2.1.2 | Грузоподъемность | не менее 150 кг |
| 2.1.3 | Дополнительные требования | маневренность, безопасность, боковые ограничители, регулировка по высоте |
| 2.2 | Кресло-каталка немагнитное |  |
| 2.2.1 | Материал | медицинский пластик или немагнитные материалы |
| 2.2.2 | Грузоподъемность | не менее 150 кг |
| 2.2.3 | Дополнительные требования | маневренность, безопасность, опора для ног, откидные подлокотники |

ЛОТ №4. Детектор металла

1. Состав (комплектация) оборудования.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Детектор металла | 2 |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Характеристики | Удерживаемый в руке детектор магнитных и немагнитных металлов |
| 2.2 | Дополнительные требования | Звуковая и/или световая сигнализация при наличии металла |

ЛОТ №5. Стеллаж для процедурного кабинета МРТ

1. Состав (комплектация) оборудования.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Стеллаж для процедурного кабинета МРТ для хранения полного набора катушек и необходимых принадлежностей | 2 |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Материал | немагнитный |
| 2.2 | Количество полок | не менее 2 |
| 2.3 | Размер (ДхШХВ) | не менее 120х60х90 см |

Примечания по Лоту №1:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами.

Обоснование пунктов, обозначенных «*»:

2.1.1 (Лот №1)  Данный пункт обуславливает класс аппарата, т.к. с помощью высокопольных томографов достигается высокий уровень качества изображения и информативность диагностических исследований.

2.1.5 (Лот №1)  Это обеспечивает более комфортные условия для пациентов, в первую очередь для тучных людей, детей и лиц, страдающих клаустрофобией, кифозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Улучшенный поток воздуха обеспечивает удобный микроклимат во время исследования. Расширение возможностей позиционирования пациента и доступа к нему позволяет использовать новые интервенционные и хирургические процедуры.

2.3.2 (Лот №1)  Для повышения скоростных характеристик сканирования число независимых каналов приема должно составлять не менее 32.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание МРТ-сканера не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. (Лот №1)  Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

3.3. (Лот №1, 2, 4) Соответствие оборудования стандартам электробезопасности (СЕ).

3.4. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

4. Требования о наличии технической документации, обучении персонала и иная информация

4.1. Участник в конкурсных документах должен представить:

4.1.1. документальные материалы фирмы-производителя на английском (product data) или русском языке для подтверждения технических и функциональных параметров всего комплекта оборудования;

4.1.2. (Лот №1) письменное обязательство обеспечить при необходимости интеграцию результатов диагностических исследований в информационную систему медицинского учреждения;

4.1.3. письменное обязательство обеспечить в случае присуждения контракта руководство пользователя и эксплуатационно-техническую документацию на русском языке.

4.2. (Лот №1) В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение персонала работе на оборудовании.

4.3. Провести обучение на протяжении не менее 4-х недель 2 врачей по МРТ в зарубежных клиниках или в Российской медицинской академии последипломного образования (на выбор заказчика).