№281

Проект заявки на закупку

- Сканеров ультразвуковых офтальмологических

Приложение 1

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Лот 1.

Сканер ультразвуковой скрининговый

(14 комплектов)

1.Состав (комплектация) оборудования

| № | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Датчик (сканер) ультразвуковой офтальмологический портативный | 14 |
| 1.2 | Биометрический наконечник (датчик) | 14 |

2. Технические требования

| 2.1 | Тип датчика (сканера) | Офтальмологический ультразвуковой, портативная модель с возможностью подключения к переносному персональному компьютеру |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Режимы работы | 2.2.1 Режим биометрии |
|  |  | 2.2.2 Режим ультразвукового сканирования |
| 2.3 | Параметры В-сканирования | В диапазоне 12,0-15,0 МГц |
| 2.4 | Разрешающая способность | Не ниже 0,05 мм |
| 2.5 | Угол сканирования | Не менее 60 градусов |
| 2.6 | Возможность видеозаписи исследования | Наличие |
| 2.7 | Возможность обработки сохраненных изображений | Наличие |
| 2.8 | Обработка изображения | 2.8.1 Выделения участков изображения |
|  |  | 2.8.2 Увеличение участков изображения |
| 2.9 | Возможность сохранения съемки в видеофайл | Наличие |
| 2.10 | Параметры биометрического наконечника (датчика) | 2.10.1 Частота 10 МГц |
|  |  | 2.10.2 Разрешение не ниже 0,02 мм |
|  |  | 2.10.3 Точность измерений не ниже 0,1 мм |
| 2.11 | Расчет ИОЛ | 2.11.1 Расчет для факичных, афакичных, с высокой плотностью хрусталика и псевдофакичных глаз (с различными типами ИОЛ) |
|  |  | 2.11.2 Не менее 4 формул для расчета ИОЛ |
| 2.12 | Компьютер переносной | Портативная модель с монитором не менее 15 дюймов (37 см) по диагонали |
| 2.13 | Возможность распечатки изображений | Наличие |
| 2.14 | Программное обеспечение | Наличие программного обеспечения, позволяющего подключать датчик к внешнему компьютеру и проводить ультразвуковые исследования |
| 2.15 | База данных пациентов | Возможность создавать и сохранять базу данных пациентов |
|  | Упаковка (кейс) для ультразвукового датчика, биометрического наконечника | Обеспечение безопасного хранения и перемещения элементов ультразвукового прибора. Возможно использование раздельной упаковки для каждого датчика (наконечника) |

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.

Приложение 2

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Лот 2.

Сканер ультразвуковой с пахиметрией

(7 комплектов)

1.Состав (комплектация) оборудования

| № | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Датчик (сканер) ультразвуковой офтальмологический портативный | 7 |
| 1.2 | Биометрический наконечник (датчик) | 7 |
| 1.3 | Пахиметрический наконечник (датчик) | 7 |

2. Технические требования

| 2.1 | Тип датчика (сканера) | Офтальмологический ультразвуковой, портативная модель с возможностью подключения к переносному персональному компьютеру |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Режимы работы | 2.2.1 Режим биометрии |
|  |  | 2.2.2 Режим ультразвукового сканирования |
|  |  | 2.2.3 Режим пахиметрии |
| 2.3 | Параметры В-сканирования | В диапазоне 12,0-15,0 МГц |
| 2.4 | Разрешающая способность | Не ниже 0,05 мм |
| 2.5 | Угол сканирования | Не менее 60 градусов |
| 2.6 | Обработка изображения | Выделение и увеличение участков изображения |
| 2.7 | Возможность сохранения съемки в видеофайл | Наличие |
| 2.8 | Тип пахиметрии | Ультразвуковая |
| 2.9 | Точность измерения | Не ниже 0,05 мм |
| 2.10 | Параметры биометрического наконечника (датчика) | 2.10.1 Частота 10 МГц |
|  |  | 2.10.2 Разрешение не ниже 0,02 мм |
|  |  | 2.10.3 Точность измерений не ниже 0,1 мм |
| 2.11 | Расчет ИОЛ | 2.11.1 Расчет для факичных, афакичных, с высокой плотностью хрусталика и псевдофакичных глаз (с различными типами ИОЛ) |
|  |  | 2.11.2 Не менее 4 формул для расчета ИОЛ |
| 2.12 | Компьютер переносной | Портативная модель с монитором не менее 15 дюймов (37 см) по диагонали |
| 2.13 | Возможность распечатки изображений | Наличие |
| 2.14 | Программное обеспечение | Наличие программного обеспечения, позволяющего подключать датчик к внешнему компьютеру и проводить ультразвуковые исследования |
| 2.15 | База данных пациентов | Возможность создавать и сохранять базу данных пациентов |
|  | Упаковка (кейс) для ультразвукового датчика, биометрического наконечника | Обеспечение безопасного хранения и перемещения элементов ультразвукового прибора. Возможно использование раздельной упаковки для каждого датчика (наконечника) |

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.

Приложение 3

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Лот 3.

Сканер ультразвуковой с ультрабиомикроскопией

(3 комплекта)

1.Состав (комплектация) оборудования

| № | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сканер ультразвуковой офтальмологический стационарный в составе: |  |
| 1.1 | Стационарный блок сканера с держателем для наконечников (датчиков) с сенсорным монитором | 3 |
| 1.2 | Биометрический наконечник (датчик) | 3 |
| 1.3 | Пахиметрический наконечник (датчик) | 3 |
| 1.4 | Наконечник (датчик) для ультрабиомикроскопии | 3 |
| 1.5 | Термопринтер (видеопринтер) для ультразвукового сканирования | 3 |
| 1.6 | Принтер для биометрии и пахиметрии | 3 |
| 1.7 | Чаша глазная для ультрабиомикроскопии | 3 |
| 1.8 | Блок (система) тестирования для биометрического, пахиметрического датчиков | 3 |
| 1.9 | Чехол защитный | 3 |
| 2. | Стол приборный, электрорегулируемый | 3 |

2. Технические требования

| 2.1 | Тип сканера | Офтальмологический ультразвуковой, стационарная модель с размещением элементов на приборном, электрорегулируемом по высоте столе |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Режимы работы | Биометрия, ультразвуковое сканирование, пахиметрия, ультрабиомикроскопия |
| 2.3 | Параметры В-сканирования | В диапазоне 10,0-15,0 МГц |
| 2.4 | Разрешающая способность | Не ниже 0,1 мм |
| 2.5 | Угол сканирования | Не менее 50 градусов |
| 2.6 | Параметры ультрабиомикроскопии | 40 МГц |
| 2.7 | Тип пахиметрии | Ультразвуковая |
| 2.8 | Точность измерения | Не ниже 0,05 мм |
| 2.9 | Параметры биометрического наконечника (датчика) | Точность измерений не ниже 0,1 мм |
| 2.10 | Расчет ИОЛ | Расчет для факичных, афакичных, с высокой плотностью хрусталика и псевдофакичных глаз (с различными типами ИОЛ) |
| 2.11 | Принтер для биометрии и пахиметрии | Встроенный в блок сканера |

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.