№284

Проект заявки на закупку

- Лазеры для лечения ретинопатии недоношенных

Приложение 1

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Лазерный коагулятор для лечения ретинопатии недоношенных

(7 комплектов)

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Лазер инфракрасный с микроимпульсным (либо наноимпульсным) режимом коагуляции | 7 |
| 1.2 | Налобный лазерный офтальмоскоп, совместимый с п. 1.1 | 7 |
| 1.3 | Педаль управления | 7 |
| 1.4 | Линза бесконтактная 20 Дптр | 7 |
| 1.5 | Линза бесконтактная 30 Дптр | 7 |
| 1.6 | Очки защитные (808-810 Нм) | 7 |

2. Технические требования

| № п/п | Требуемые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Офтальмологический лазер | Переносной, с возможностью использования в условиях операционной и офтальмологического кабинета |
| 2.2 | Тип и длина волны лазера | Инфракрасный, 808-810 Нм |
| 2.3 | Длина волны прицельного лазера в диапазоне | 630-670 нм |
| 2.4 | Режимы подачи лазерного излучения | Непрерывный, импульсный, микро (либо нано-) импульсный |
| 2.5 | Излучаемая мощность, диапазон не менее | 50-2000 мВт |
| 2.6 | Длительность импульса в непрерывном режиме, не менее | 10 мин. |
| 2.7 | Микро (либо нано-) импульсный режим воздействия | Возможность щадящего термического воздействия на ткани глаза без коагуляционного эффекта |
| 2.8 | Налобный лазерный офтальмоскоп | Обеспечение доставки излучения инфракрасного лазера на сетчатку |
| 2.9 | Линзы бесконтактные 20, 30 Дптр | Обратные линзы с защитным антирефлексным покрытием для выполнения лазерного лечения |

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.

Приложение 2

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Лазер для лечения осложнений ретинопатии недоношенных (1 комплект)

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Лазер желтого спектра с микроимпульсным (либо наноимпульсным) режимом коагуляции | 1 |
| 1.2 | Налобный лазерный офтальмоскоп, совместимый с п. 1.1 | 1 |
| 1.3 | Педаль управления | 1 |
| 1.4 | Лампа щелевая с приборным столом (столешницей), совместимая с п. 1.1 | 1 |
| 1.5 | Паттерн-сканирующая система доставки излучения | 1 |
| 1.6 | Очки защитные (577 Нм) | 1 |
| 1.7 | Линза бесконтактная 120 Дптр | 1 |
| 1.8 | Линза бесконтактная 132 Дптр | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Требуемые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Офтальмологический лазер | Возможность использования в условиях операционной и лазерного офтальмологического кабинета |
| 2.2 | Тип и длина волны лазера | Желтого спектра, 577 Нм |
| 2.3 | Длина волны прицельного лазера в диапазоне | 630-670 нм |
| 2.4 | Режимы подачи лазерного излучения | Импульсный, микро (либо нано-) импульсный |
| 2.5 | Излучаемая мощность, диапазон не менее | 50-2000 мВт |
| 2.6 | Микро (либо нано-) импульсный режим | Возможность щадящего термического воздействия на ткани без коагуляционного эффекта |
| 2.7 | Стандартные настройки скважности в микроимпульсном (либо наноимпульсном) режиме | 5 – 10 – 15 % |
| 2.8 | Шаблоны лечения в режиме паттерн-коагуляции в импульсном режиме | Регулируемые, наличие не менее трех базовых шаблонов |
| 2.9 | Интегрированная щелевая лампа, максимальное увеличение | не менее 25х-кратного |
| 2.10 | Расположение осветителя | нижнее |
| 2.11 | Стол приборный с возможностью регулировки по высоте, электрорегулируемый | наличие |
| 2.12 | Тубус к щелевой лампе для ассистента и возможности обучения | наличие |
| 2.13 | Налобный лазерный офтальмоскоп | Обеспечение доставки излучения желтого спектра лазера на сетчатку |
| 2.14 | Линзы бесконтактные 120, 132 Дптр | Обратные линзы для возможности осмотра периферии сетчатки |

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.