№286

Проект заявки на закупку

оптического когерентного томографа с функцией ангиографии сетчатки

Приложение 1

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Оптический когерентный томограф с функцией ангиографии сетчатки

(3 единицы)

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Оптический когерентный томограф переднего и заднего отрезка глаза с ангиографическим модулем | 3 |
| 1.2 | Стол приборный, электрорегулируемый | 3 |

2. Технические требования

| 2.1 | Тип прибора | Оптический когерентный томограф с функцией трехмерного сканирования |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Функции прибора | 2.2.1 Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза |
|  |  | 2.2.2 Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза |
|  |  | 2.2.3 Бесконтактная неинвазивная ангиография сетчатки |
| 2.3 | Источник излучения | Суперлюменисцентный диод, длина волны в диапазоне 750-850 нм |
| 2.4 | Скорость сканирования | Более 80 000 сканов в секунду |
| 2.5 | Разрешение | Не менее 5 мкм |
| 2.6 | Глубина сканирования | Не менее 2,0 мм |
| 2.7 | Сканирование куба | Размер не менее 3x3x2 мм |
| 2.8 | Изображение сетчатки | Наличие изображения в реальном времени |
| 2.9 | Анализ состояния сетчатки | Общая толщина сетчатки, дифференциация слоев сетчатки, деформации пигментного эпителия, динамика изменения толщины сетчатки |
| 2.10 | Возможность автоматического распознавания слоев сетчатки | Наличие |
| 2.11 | Ангиография сетчатки | Трехмерная визуализация сосудов сетчатки, основанная на детектировании движения эритроцитов в сосудах |
| 2.12 | Фокусировка | Автоматический и полуавтоматический режимы наведения |
| 2.13 | Метод фиксации | Внешняя и внутренняя фиксация |
| 2.14 | Регулировка фокуса | Не менее +/- 20D |
| 2.15 | Возможность исследования в условиях узкого зрачка | Наличие |
| 2.16 | Возможность визуализации деталей в стекловидном теле, сетчатке, сосудистой оболочке | Наличие |
| 2.17 | Анализ диска зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки обоих глаз | Наличие |
| 2.18 | Карты толщины слоя нервных волокон сетчатки с указанием отклонений от нормальных значений | Наличие |
| 2.19 | Анализ ганглиозного слоя обоих глаз | Наличие |
| 2.20 | Томография переднего отрезка глаза | 2.20.1 Пахиметрия |
|  |  | 2.20.2 Оценка структур угла передней камеры глаза |
|  |  | 2.20.3 Сканирование радужки |
|  |  | 2.20.4 Измерение глубины передней камеры |
|  |  | 2.20.5 Измерение площади передней камеры |
|  |  | 2.20.6 Анализ состояния лоскута роговицы после кератопластических и эксимерлазерных операций |
| 2.21 | Получение поперечного скана переднего отрезка (от угла до угла) с возможностью измерения его параметров | Наличие |
| 2.22 | Устройства ввода | Клавиатура, мышь или сенсорный экран |
| 2.23 | Цветной дисплей с плоским экраном | Диагональ не менее 19” |
| 2.24 | Порт USB | Возможность экспорта протоколов сканирования через USB порт |
| 2.25 | Стол инструментальный | Электрический, регулируемый по высоте |
| 2.26 | Принтер | Цветной лазерный принтер |
| 2.27 | Возможность интеграции в компьютерную сеть клиники | Наличие |

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.