№288

Проект заявки на закупку

Прибора для электрофизиологических исследований глаза

Приложение 1

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Прибора для электрофизиологических исследований глаза

(1 комплект)

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Электроретинограф | 1 |
| 1.2 | Стол приборный, электрорегулируемый, адаптированный к электроретинографу | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Требуемые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Режимы работы: |  |
| 2.1.1 | Общая электроретинография | Наличие |
| 2.1.2 | Локальная электроретинография | Наличие |
| 2.1.3 | Мультифокальная запись локальной электроретинография | Наличие |
| 2.1.4 | Ритмическая электроретинография | Наличие |
| 2.1.5 | Паттерн электроретинография | Наличие |
| 2.1.6 | Импульсное измерение вызванных зрительных корковых потенциалов | Наличие |
| 2.1.7 | Паттерн измерение вызванных зрительных корковых потенциалов | Наличие |
| 2.1.8 | Комбинированное измерение вызванных зрительных корковых потенциалов | Наличие |
| 2.1.9 | Мультиканальное измерение вызванных зрительных корковых потенциалов | Наличие |
| 2.1.10 | Световая/темновая электроокулография | Наличие |
| 2.1.11 | Импульсная электроокулография | Наличие |
| 2.2 | Возможность подключения к внешним стимуляторам | Наличие |
| 2.3 | Работа от стандартной электросети | Наличие |
| 2.4 | Управление: |  |
| 2.4.1 | Автоматизированная система на базе PC | не менее 2.5 МГц |
| 2.5 | Интегрированная стимуляционная система |  |
| 2.5.1 | Вспышка | Светодиоды |
| 2.5.2 | Цвета светодиодов | Красный, зеленый, синий, белый |
| 2.5.3 | Интенсивность белой вспышки | В диапазоне не менее 0,1 - 15 кд/м² |
| 2.5.4 | Интенсивность цветной вспышки | В диапазоне не менее 0,1 - 10 кд/м² |
| 2.5.5 | Частота вспышек | В диапазоне не менее 0,1 - 90 Гц |
| 2.6 | Фоновое освещение |  |
| 2.6.1 | Светодиоды | Красный, зеленый, синий, белый |
| 2.6.2 | Интенсивность света | Диапазон менее 0-600 кд/м² |
| 2.6.3 | Самокалибровка | Наличие |
| 2.6.4 | Инфракрасная подсветка | Наличие |
| 2.7 | Классическая сфера Ганцфельда | Наличие |
| 2.8 | Внешний стимулятор |  |
| 2.8.1 | Исполнение в форме монитора | Наличие |
| 2.8.2 | Размер монитора | Не менее 15” |
| 2.9 | Упор для подбородка | Наличие |
| 2.10 | Персональный компьютер | Наличие |
| 2.11 | Программное обеспечение по стандарту ISCEV | Наличие |
| 2.12 | Стол медицинский для приборов электрорегулируемый по высоте | Наличие |
| 2.13 | Полусфера стимулирующая | Наличие |
| 2.14 | Усилитель биосигналов | Наличие |
| 2.15 | Мониторы (2 шт.) | Наличие |
| 2.16 | Очки для стимуляции | Наличие |
| 2.17 | Лампа-вспышка | Наличие |
| 2.18 | Принтер цветной | Наличие |
| 2.19 | Глазные электроды | Наличие |
| 2.20 | Ушные электроды-клипсы | Наличие |
| 2.21 | Ag / AgCl кожные электроды | Наличие |
| 2.22 | Электрод-шлем | Наличие |
| 2.23 | Электропроводящий гель | Наличие |

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.