№327

Проект заявки на закупку оборудования для обеззараживания помещений с использованием пероксида водорода (деконтаминатора).

Приложение №1

Технические характеристики оборудования для

обеззараживания помещений с использованием пероксида водорода

(деконтаминатора)

- Состав 1-го комплекта оборудования:

| № | наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система для перекисной деконтаминации помещений | 1 ед. |
| 1.2 | Портативный прибор детекции паров перекиси водорода | 1 ед. |
| 1.3 | Портативный лазерный дальномер | 1 ед. |

2.	Технические требования.

2.1. Система для биодеконтаминации парами перекиси водорода оборудования и помещений объемом до 250 м3.

2.2. Биодеконтаминация должна достигаться посредством осаждения микронного слоя (2-10 мкм) перекиси водорода на всех поверхностях в помещении.

2.3. Напольная передвижная система для доставки в различные помещения.

2.4. Оборудование должно быть оснащено встроенными датчиками температуры и влажности.

2.5. Наличие микропроцессорной системы, автоматически определяющей цикл биодеконтаминации в зависимости от введённых размеров помещения.

2.6. Оборудование должно обеспечивать полное удаление перекиси водорода из помещения после завершения цикла биодеконтаминации.

2.7. Система должна быть оборудована дополнительным каталитическим аэрационным модулем, позволяющим сократить время цикла биодеконтаминации помещения.

2.8. Возможность использования в приборе 30-35% перекиси   водорода фармацевтической чистоты   отечественного   производства (система открытого типа).

2.9. Наличие   выносного терминала, оборудованного принтером и дисплеем,  устанавливаемого   за пределами деконтаминируемого помещения для безопасного мониторинга и управления циклом.

2.10. Наличие портативного прибора детекции паров перекиси водорода (переносной персональный детектор,  работающий по принципу забора проб воздуха либо на основе трубок для химической детекции) для измерения и контроля концентрации Н202 во время и по окончании процесса деконтаминации с целью обеспечения безопасной работы персонала.

2.11. Наличие портативного лазерного дальномера для измерения  физических размеров помещения.

2.12. Минимальный объем емкости для перекиси водорода: не менее 5 л.

  - Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции оборудования.