№322

Проект заявки на закупку аппаратов инвазивной терморегуляции

Приложение №1

Технические характеристики аппаратов инвазивной терморегуляции в количестве 7 шт.

- Состав оборудования из расчета на 1 комплект

| № п/п | Наименование | Кол-во на 1 комплект |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система инвазивной терморегуляции | 1 шт. |
| 1.2. | Монитор | 1 шт. |
| 1.3 | Стойка для поддержания монитора и инфузионных растворов | 1 шт. |
| 1.4 | Температурный датчик чрезпищеводный | 1 шт. |
| 1.5 | Температурный датчик ректальный | 1 шт. |
| 1.6 | Сосудистый катетер с наружным диаметром: 8.5 Fr – 9.3 Fr Длина катетера: 20 см – 25 см | 100 шт. |
| 1.7 | Сосудистый катетер с наружным диаметром – 9.3 Fr Длина катетера: 35 – 42 см | 50 шт. |
| 1.8 | Сетевой кабель | 1 шт. |

- Технические требования

  - Система инвазивной терморегуляции должна быть передвижной.

  - Метод согревания/охлаждения – внутрисосудистый теплообмен.

  - Наличие самотестирования системы.

  - Сосудистый катетер должен быть замкнутым, термостатирующим, тепло-оборотным баллонным.

  - Катетер устанавливается в центральную вену (бедренная, подключичная, яремная)

  - Количество баллонов  не менее 2-х.

  - Количество портов для инфузии – 3.

  - *  Совместимость портов катетера с системами для в/венных инфузий отечественного производства.

  - Возможность использования нескольких инфузионных систем одновременно.

  - Возможность применения при больших скоростях инфузии.

  - Возможность охлаждения теплообменника до 31.0 оС

  - Возможность согревания теплообменника до 38.0 оС

  - Скорость нагревания/охлаждения – от 0.1 до 4 оС/ч

  - Наличие автоматического поддержания установленной температуры.

  - Наличие контроля внутренней температуры пациента стандартным температурным датчиком.

  - Наличие держателя для раствора-теплообменника

  - Монитор устанавливается на стойку системы инвазивной терморегуляции

  - Диагональ монитора не менее 16 см

  - Одновременное цифровое отображение на дисплее температуры теплообменника и текущей t оС пациента.

  - Возможность расположения экрана монитора под различным углом для оптимальной визуализации отображаемых параметров.

  - Отображение на мониторе процесса нагревания – охлаждения.

  - Монитор должен располагать трендовой памятью и обеспечивать регистрацию показателей пациента и системы в виде графических трендов с сохранением в течение не менее 24 часов.

  - Монитор должен иметь систему звуковых и визуальных тревог.

  - Аппарат инвазивной терморегуляции должен иметь встроенный источник автономного питания с гарантированным ресурсом работы не менее 30 минут.

- Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию:

- поставщик должен указать сервисные центры (наименование, адрес) на территории РБ для ремонта оборудования втечение гарантийного срока эксплуатации.

Примечание: Символ * указывает на обязательное наличие  данного  требования.  Отсутствие указанного требования  является основанием для отклонения предложения.