**№419**

Проект заявки на закупку

Моечно-дезинфекционная машина

**Приложение**

**Моечно-дезинфекционная машина**

1. **Состав (комплектация) оборудования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1.1. | Машина моечно-дезинфекционная для двух гибких эндоскопов | 35 шт. |
| 1.2 | Система водоподготовки с фильтрами грубой и тонкой очистки | 35ком-плектов |
| 1.3 | Сменные фильтры для системы водоподготовки для работы в течение гарантийного периода (потребность в фильтрах и их количестве определяется в соответствии с рекомендациями производителя оборудования) | На 24 месяца |
| 1.4 | Расходные материалы: дезинфектант и детергент в пропорциональных объемах, обеспечивающие работу машины при средней загрузке 8 циклов/сут, срок годности на момент поставки не менее 80% от указанного производителем на невскрытой оригинальной упаковке | На 1000 циклов |

1. **Технические требования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование характеристики** | **Базовые параметры** | **Приме-чание** |
| 2.1 | Автоматическая обработка двух гибких эндоскопов для исследования желудочно-кишечного тракта, синхронная либо асинхронная | Соответствие | \* |
| 2.2 | Оборудование должно обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, ополаскивание и сушку 2 эндоскопов. | Соответствие |  |
| 2.3 | Вертикальная загрузка моечной машины | Соответствие |  |
| 2.4 | Функция орошения каналов эндоскопа спиртом с последующей сушкой | Наличие |  |
| 2.5 | Возможность программирования пользователем времени ПСО и дезинфекции в моечной машине | Соответствие |  |
| 2.6 | Рециркуляция дезинфектанта | Наличие | \* |
| 2.7 | Время полного цикла обработки | Не более 45 мин |  |
| 2.8 | Возможность автоматического слива отработанного дезинфектанта в канализацию или слива еще активного раствора в специальный резервуар для дальнейшего использования. | Наличие |  |
| 2.9 | Расходные материалы: дезинфектант и детергент в пропорциональных объемах, обеспечивающие работу машины в течение не менее 1000 циклов при средней загрузке 8 циклов/сут | Наличие |  |
| 2.10 | Документальное подтверждение производителем моечно-дезинфекционной машины возможности использования поставляемого дезинфектанта и детергента | Наличие |  |
| 2.11 | Документальное подтверждение производителем гибких эндоскопов из числа зарегистрированных в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь возможности использования поставляемого дезинфектанта и детергента для проведения дезинфекции высокого уровня | Наличие |  |
| 2.12 | Система водоподготовки с фильтрами грубой и тонкой очистки | Наличие |  |
| 2.13 | Сменные фильтры для системы водоподготовки для работы в течение гарантийного периода | Наличие |  |
| 2.14 | Наличие фильтров очищающих дезинфектант при его рециркуляции | Наличие |  |
| 2.15 | Встроенный автоматический тест проверки на герметичность | Наличие |  |
| 2.16 | Мобильность для транспортировки | Наличие колес |  |
| 2.17 | Электропитание 220В, 50Гц | Наличие |  |
| 2.18 | Возможность документирования протокола обработки эндоскопов на бумажном носителе | Наличие | \* |

Примечания

\*) данные требования технического задания определяют обязательный уровень возможностей оборудования, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:**

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Время прибытия сервисного инженера не более 48 часов;