№440

Проект заявки на закупку «Расходные материалы для HLA- типирования»

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

«Расходные материалы для HLA- типирования»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1.  Реагенты, реактивы для HLA- генотипирования»: набор реагентов для выделения геномной  ДНК из цельной крови к автоматическому анализатору.

1.2. Комплект реагентов и расходных материалов для HLA-генотипирования NGS I и II класса в высоком разрешении по локусам A,B,C,DR,DQ.

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реагенты, реактивы для HLA- генотипирования»: набор реагентов для выделения геномной ДНК из цельной крови к автоматическому анализатору» | 18 000 | 1. Набор предназначен для in vitro для выделения ДНК из разного биологического материала (цельная кровь, плазма, соскобы слизистых и др.). 2. Количество образцов, обрабатываемых за один запуск прибора не менее 30. 3. Возможность выделения геномной ДНК из максимального объема цельной крови не менее 1000 мкл. Выход геномной ДНК в диапазоне от 10 до 120 нг/мкл, в зависимости от количества исходного образца. 4. Коэффициент чистоты геномной ДНК (260/280) вдиапазоне от 1,6- 1,9; 5. Полностью автоматизированный процесс выделения нуклеиновых кислот без вмешательства оператора. 6. Метод выделение нуклеиновых кислот - сорбция на магнитных частицах. 7. Наборы реагентов рассчитаны для работы с образцами для последующего решения задач по NGS секвенирования генов HLA. 8. Реагенты и весь расходный пластик должны быть совместимы с прибором. 9. Закупаемые реагенты и программное обеспечение должны быть совместимы с предоставляемым оборудованием (автоматической станцией) на безвозмездной основе в качестве спонсорской помощи, товарной скидки или в безвозмездное временное пользование по договору безвозмездного пользования имуществом (по типовому проекту договора). 10. Хранение реагентов при комнатной температуре («+15-+25 0С). 11. При поступлении наборов к потребителю срок годности должен быть не менее 80% от заявленного производителем. |
| 2. | Комплект реагентов и расходных материалов для HLA-генотипирования NGS I и II класса в высоком разрешении по локусам A,B,C,DR,DQ | 9700 | 1. Комплект реагентов и расходных материалов предназначен для HLA- генотипирования I и II классов в высоком разрешении по локусам A,B,C,DR,DQ методом NGS. 2. Комплект реагентов должны включать: -Реагенты для локус-специфической амплификации -Реагенты для пробоподготовки (приготовления библиотек , ферментной фрагментация, лигирование адаптеров, индексирование). - реагенты и расходные материалы для секвенирования синтезом 3. Минимальное количество образца, необходимого для анализа не более 20 нг. геномной ДНК. 4. Обработка результатов секвенирования и интерпретация результатов проводится на специальном программном обеспечении 5. Обязательное сервисное обновление программного обеспечения 6. Температура хранения от «+4 до – 20» градусов Цельсия 7. Закупаемые реагенты и программное обеспечение должны быть совместимы с предоставляемым оборудованием для секвенирования нового поколения (NGS-секвенатор) на безвозмездной основе в качестве спонсорской помощи, товарной скидки или в безвозмездное временное пользование по договору безвозмездного пользования имуществом (по типовому проекту договора). 8. При поступлении наборов к потребителю срок годности должен быть не менее 80% от заявленного производителем. |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1.  Заявленные тест-системы и реагенты должны содержать указанную в таблице специфичность.

3.2.  Тест системы должны быть рассчитаны на указанное количество определений.

3.3.   Тест-системы должны быть готовыми к применению, и поставляться в комплекте со вспомогательными реагентами и расходными материалами.

3.4. Гарантийный срок годности реагентов должен составлять не менее 12 месяцев с даты  производства, но не менее 10 месяцев на момент поставки заказчику.

3.5 Доставка реагентов и принадлежностей должна производиться в соответствии с нормами и требованиями производителя.

3.6 Обязательство предоставить руководство пользователя и  техническую документацию на русском или белорусском языках.

3.7 Документальные материалы Фирмы-производителя  для подтверждения параметров закупаемых изделий медицинского назначения на русском или белорусском языках.