№454

Проект заявки на закупку амплификатор плашечный

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Термоциклер для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени | 5 |
| 1.2. | Персональный компьютер, для установки программного обеспечения | 5 |
| 1.3. | Принтер лазерный черно-белый | 5 |
| 1.4. | Источник бесперебойного питания (время поддержания напряжения не менее 60 мин) | 5 |

- Технические требования

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
| 2.1. | Эксплуатационная документация на русском языке | Наличие |
| 2.2. | Заводская прекалибровка прибора | Наличие |
| 2.3. | Напряжение питающей сети, В | 220 |
| 2.4. | Потребляемая мощность, Вт | Не более 550 |
| 2.5. | Частота питающей сети, Гц | 50 |
| 2.6. | Предоставление аналогичного оборудования на время проведения ремонта и/или сервисного обслуживания | Наличие |
| 2.7. | Динамический диапазон, log | 9 |
| 2.8. | Автономный режим работы (без использования управляющего компьютера) | Наличие |
| 2.9. | Защита от сбоев сетевого напряжения (автоматическое возобновление выполнения программы амплификации после восстановления сетевого напряжения) | Наличие |
| Основные функциональные и технические характеристики |  |  |
| 2.10. | Формат термоблока | Плашечный |
| 2.11. | Емкость термоблока | 96 лунок |
| 2.12. | Объем реакционной смеси (допустимый), мкл | 10 -50 |
| 2.13. | Автоматическая настройка высоты пробирок | Наличие |
| 2.14. | Наличие нагреваемой крышки | Наличие (не менее 105°С) |
| 2.15. | Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля элементами Пелтье | Наличие (2 элемента) |
| 2.16. | Форсированный режим нагрева/охлаждения матрицы | Наличие |
| 2.17. | Дискретность установки температур, °С | 0,1 |
| 2.18. | Диапазон температуры, С (не хуже) | 4-100 |
| 2.19 | Точность поддержания температуры, °С | ±0,2 |
| 2.20. | Однородность температуры, °С | ±0,3 |
| 2.21. | Максимальная скорость нагревания, °С/сек | Не менее 5 |
| 2.22. | Максимальная скорость охлаждения, °С/сек | Не менее 4 |
| 2.23. | Средняя скорость нагревания, °С/сек | Не менее 5 |
| 2.24. | Средняя скорость охлаждения, °С/сек | Не менее 2,5 |
| 2.25. | Источник возбуждения | Светодиод (LED) |
| 2.26. | Спектральный диапазон, нм | 470-660 |
| 2.27. | Камера | На основе ПЗС-детектора |
| 2.28. | Детектор | ПЗС-матрица |
| 2.29. | Количество каналов детекции, шт | Не менее 4 |
| 2.30. | Одновременная детекция сигнала в каждой лунке | Наличие |
| 2.31. | Время сканирования по всем каналам, сек | Не более 20 |
| 2.32. | Калиброванные красители (по каналам) | Fam, Hex, Rox, Су5 |
| 2.33. | Совместимость с другими флуорофорами | Наличие |
| Технологии, тесты |  |  |
| 2.34. | Абсолютный и относительный количественный анализ | Наличие |
| 2.35. | Наличие адаптированных к прибору и зарегистрированных в РБ тест-систем не менее 2-х производителей | Наличие |
| Требования к специализированному программному обеспечению |  |  |
| 2.36. | Интерфейс с ПК | USB 2.0 highspeed |
| 2.37. | Интеграция в ЛИС | Наличие |
| 2.38. | Формат экспорта данных | .xml, .txt |
| 2.39. | Операционная система | Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10/Windows® XP/Windows®Vista |
| 2.40. | Управление с помощью одного компьютера несколькими приборами | Наличие |
| 2.41. | Программное обеспечение с мультиязычным интерфейсом (русский/английский) | Наличие |
| 2.42. | Возможность заполнения столбца «идентификатор» протокола путём копирования информации из любого редактора через буфер обмена Windows | Наличие |
| 2.43. | Автономная работа прибора после запуска программы амплификации с его автоматическим выключением или переходом в режим «хранения» (по выбору оператора) | Наличие |
| 2.44. | Возможность защиты выполнения программы путём двукратного дублирования записи результатов реакции | Наличие |
| 2.45. | Возможность апгрейда программного обеспечения | Наличие |
| 2.46. | Возможность экспорта из прибора «сырых» данных, включая исходное видеоизображение тестируемых образцов | Наличие |
| 2.47. | Возможность диагностики оператором работы системы термоциклирования и оптической системы прибора непосредственно в процессе выполнения программы амплификации | Наличие |

- Не менее 24 месяцев с момента получения и инсталляции оборудования