**№474**

Проект заявки на закупку ИН-07 Аппарат для размораживания плазмы, крови, подогрева кровезаменителей и инфузионных растворов, бутылочек с молочным питанием

**Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) оборудования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Размораживатель плазмы | 2шт. |
|  | Состав: |  |
| 1.1 | Размораживатель плазмы | 2 шт |
| 1.2 | Прозрачная крышка | 2 шт |
| 1.3 | Кассета для подогрева флаконов 200 мл | 2 шт |
| 1.4 | Кассета для мешка 250 мл | 8 шт |
| 1.5 | Технологический пакет для контейнеров с плазмой 300мл | 200 шт |
| 1.6 | Трубка для слива теплоносителя | 2 шт |
| 1.7 | Шнур электропитания сетевой | 2шт |

2. Технические требования к заказываемому оборудованию.

* 1. Принцип работы – водяная баня.
  2. Температура подогрева – до 37°С.
  3. Температура аварийного отключения – 38°С.
  4. Возможность подогрева стеклянных флаконов 200мл.
  5. Встроенный ЖК-монитор, отображающая параметры процесса разморозки и подогрева.
  6. Наличие системы звуковой и световой сигнализации о завершении процедуры размораживания, о низком уровне теплоносителе, о превышении уровня теплоносителе, о неисправности системы терморегулирования.
  7. Микропроцессорный контроль и регулировка температуры.
  8. Время размораживания не более 20мин.
  9. Диапазон задания установки таймера размораживания (подогрева): от 0 до 40мин.

2.11Функция волнообразного движения для перемешивания при нагреве глубокозамороженных компонентов.

2.12Контроль «утечки» - срабатывание тревоги при утечки жижкости из пакета или бутылки.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.