№ 520

Проект заявки на закупку

аппаратов магнитно-резонансной томографии

Приложение №1.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения.

- Состав (комплектация) оборудования.

Лот 1. Технические характеристики (описание) аппарата магнитно-резонансной томографии для Брестской областной детской клинической больницы

- Общие требования.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Магнит | 1 |
| 1.2. | Градиентная система | 1 |
| 1.3. | Радиочастотная система | 1 |
| 1.4. | Стол пациента | 1 |
| 1.5. | Цифровая система управления сканированием, реконструкции, хранения и обработки изображений (консоль оператора) | 1 |
| 1.6. | Программное обеспечение и методы МР-сканирования | 1 |
| 1.7. | Диагностическая станция (консоль врача) – серверное решение | 1 |
| 1.8. | Программное медицинское обеспечение рабочей станции (серверное решение) | 1 |
| 1.9. | Диагностическая станция (консоль врача) – клиент серверного решения | 3 |
| 1.10. | Набор катушек для проведения исследований | 1 |
| 1.11. | Дополнительное оборудование |  |
| 1.11.1. | Клетка Фарадея | 1 |
| 1.11.2. | Климатическая система для помещений МРТ с контролем температуры и влажности в процедурном и техническом помещении, а также в помещениях кабинета МРТ | 1 |
| 1.11.3 | Комплект источников бесперебойного питания | 1 |
| 1.11.4. | Система видеонаблюдения за пациентом | 1 |

2. Технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Магнит |  |  |
| 2.1.1. | Сверхпроводящий, индукция магнитного поля | 1.5 Т | * |
| 2.1.2. | Технология «нулевого» испарения жидкого гелия | Наличие | * |
| 2.1.3. | Интервал заправки | 10-летняя бесплатная дозаправка жидким гелием |  |
| 2.1.4. | Однородность поля при 40 см DSV (методом VRMS), гарантированно | не более 0,5 ppm |  |
| 2.1.5 | Долговременная стабильность поля | не более 0,1 ррm/час в течение 24 часов |  |
| 2.1.6. | Туннель с переговорным устройством, освещением, вентиляцией при внутреннем диаметре (включая катушки и кожух) | диаметр не менее 70 см | * |
| 2.1.7. | Границы 5-гауссового поля | не более 2.5 х 4 м |  |
| 2.2. | Градиентная система |  |  |
| 2.2.1. | Максимальный градиент магнитной индукции по каждой оси | не менее 33 мТ/м | * |
| 2.2.2. | Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции по каждой оси | не менее 125Т/м/сек | * |
| 2.2.3. | Максимальное поле обзора FOV по трем осям | не менее 50 см |  |
| 2.2.4. | Максимальная матрица изображения без интерполяции | Не менее 1024х1024 |  |
| 2.2.5. | Технология проведения МР-исследований без потери качества получаемого изображения c уровнем акустического шума, превышающего уровень шума окружающей среды не более чем на 10 дБ, или снижение уровня шума не менее чем на 80% | наличие | * |
| 2.3. | Радиочастотная система |  |  |
| 2.3.1. | Радиочастотная система на основе оптико-волоконной технологии передачи цифрового РЧ-сигнала | наличие |  |
| 2.3.2. | Число независимых каналов приёма | не менее 32 или каналонезависимая система | * |
| 2.3.3. | Технология, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счёт одновременного использования элементов разных катушек. При этом область сканирования может выбираться путём автоматического смещения деки стола пациента без дополнительных манипуляций с катушками и пациентом. | наличие |  |
| 2.3.4. | Расположение РЧ-приемников и оцифровка сигнала непосредственно на магнитной системе внутри экранированной процедурной для изолирования от внешних источников помех | наличие | * |
| 2.3.5. | Технология оптимизации передаваемого РЧ-сигнала в зависимости от анатомии пациента | наличие |  |
| 2.3.6 | Максимальная мощность РЧ-усилителя | не менее 15 кВт |  |
| 2.3.7 | Максимальное количество одновременно подключаемых элементов фазированных катушек | не менее 64 | * |
| 2.4. | Стол пациента |  |  |
| 2.4.1. | Максимальный вес пациента | не менее 200 кг |  |
| 2.4.2. | Сканирование всего тела без репозиционирования пациента и катушек | не менее 165 см |  |
| 2.4.3. | Оптический маркер позиционирования | наличие |  |
| 2.4.4. | Возможность проведения исследования с размещением пациента головой вперед и ногами вперед (симметричное сканирование) для максимального комфорта пациентов с клаустрофобией | наличие |  |
| 2.4.5. | Возможность управления перемещением деки стола во всем диапазоне с консоли управления | наличие |  |
| 2.5. | Цифровая система управления сканированием, реконструкции, хранения и обработки изображений (консоль оператора) |  |  |
| 2.5.1. | Оперативная память | не менее 32 Гб |  |
| 2.5.2. | Скорость реконструкции изображений для 2D при полном формате 256х256 | не менее 50000 изображений/сек |  |
| 2.5.3. | Оперативная память блока реконструкции изображений | не менее 120 Гб |  |
| 2.5.4. | Оптический привод с возможностью записи DVD±R/RW, CD±R/RW дисков | наличие |  |
| 2.5.5. | Объем жестких дисков для хранения информации | Не менее 1 Тб |  |
| 2.5.6. | Документирование изображений с сетевой передачей по стандарту DICOM | Наличие |  |
| 2.5.7. | Монитор | наличие, жидкокристаллический, цветной, не менее 23'', колиброванный под DICOM, разрешение не менее 1900х1200 или 2 цветных ЖК монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280х1024 |  |
| 2.5.8 | Возможность подключения к локальной сети Dicom 3.0 и рабочим станциям | наличие, включая WorkList |  |
| 2.6. | Программное обеспечение и методы МР-сканирования |  |  |
| 2.6.1. | SE, ТSE, TGE, STIR, FLAIR, EPI, GRE и др. для исследования ЦНС, суставов и внутренних органов | наличие |  |
| 2.6.2. | Программы получения изотропных изображений головы, позвоночника, суставов в TSE и IR, в т.ч. Т1W, Т2W, PDW, STIR, FLAIR, DIR | наличие |  |
| 2.6.3. | Программа быстрого повтора MP-исследования головного мозга по предыдущим параметрам сканирования | наличие |  |
| 2.6.4. | Программа сканирования с движением стола с возможностью использования интегрированной катушки для тела, поверхностных катушек | наличие, совместимость с технологией параллельного сканирования |  |
| 2.6.5. | Автоматическое позиционирование пациента | наличие |  |
| 2.6.6. | Технология Compressed Sensing с возможностью применения в последовательностях DWI, DTI, TOF, с возможностью применения в 3D-последовательностях | наличие | * |
| 2.6.7. | Одновоксельная протонная спектроскопия | наличие | * |
| 2.6.8. | Физиологический контроль и синхронизация сканирования | наличие, включая: - периферический пульс, - датчик дыхания, - ЭКГ | * |
| 2.6.9. | Методики подавления артефактов и сигналов |  |  |
| 2.6.9.1. | Подавление сигналов от жировой ткани и воды | наличие |  |
| 2.6.9.2. | Спектральное возбуждение воды и жира | наличие |  |
| 2.6.9.3 | Программа для получения четырех видов изображений (жир/вода/синфазно/противофазно) в рамках одной последовательности в T1-градиентном эхо, T2- и T1-турбо-спин эхо (DIXON) | наличие, для туловища, головы, шеи, позвоночника, суставов | * |
| 2.6.9.4. | Методика корректировки артефактов от дыхания, перистальтики, тока жидкости | наличие, без синхронизации с дыханием |  |
| 2.6.9.5. | Последовательности с радиальным заполнением k-пространств в спиновом (аналог PROPELLER, BLADE, MultiVane, JET) и градиентном эхо для снижения артефактов движения | наличие, совместимость с технологией параллельного сканирования | * |
| 2.6.10. | Просмотр и обработка изображений |  |  |
| 2.6.10.1. | Мультимодальный просмотр и совмещение изображений разных модальностей (КТ, ДСА, ПЭТ/КТ) и производителей | наличие, включая: MPR (в т.ч. криволинейная), MIP/MinIP, SSD, VRT |  |
| 2.6.10.2. | Программа соединения изображений при сканировании нескольких областей | наличие, автоматическое и полуавтоматическое соединение изображений нескольких областей |  |
| 2.6.10.3 | Просмотр нескольких исследований одного пациента в динамике (КТ, МРТ) с возможностью постпроцессинга | наличие, включая: MPR (в т.ч. криволинейная), MIP/MinIP, SSD, VRT |  |
| 2.6.11. | Клиническое программное обеспечение |  |  |
| 2.6.11.1. | Неврологический пакет |  |  |
| 2.6.11.1.1. | Одновременное исследование всей ЦНС (головной мозг, спинной мозг) без репозиционирования пациента | наличие, включая программу соединения полученных изображений |  |
| 2.6.11.1.2. | Диффузионно-взвешенная МРТ в TSE-технике c низкой чувствительностью к артефактам восприимчивости (non-EPI DWI) | наличие |  |
| 2.6.11.1.3. | Диффузионно-взвешенная МРТ с малым полем обзора | Наличие, возможность сканирования в любой плоскости без дисторсий | * |
| 2.6.11.1.4. | Программа получения изображений, взвешенных по восприимчивости к диоксидам продуктов крови (визуализация продуктов гемолиза и венозных мальформаций) с возможностью дифференцировать микрокровоизлияния и кальцинаты (аналог – SWI/SWAN 2.0) | наличие | * |
| 2.6.11.1.5. | Программа перфузии 3D без использования контрастного вещества (3D ASL) | наличие | * |
| 2.6.11.1.6. | Программы постпроцессинга одновоксельной протонной спектроскопии с маркировкой метаболитов на спектре | наличие |  |
| 2.6.11.1.7. | Программа визуализации черепно-мозговых нервов (аналог – FIESTA-C, CISS, bFFE) | наличие |  |
| 2.6.11.1.8. | Программы динамической контрастной перфузии, взвешенной по T2* (DSC) с постпроцессингом параметрических карт скорости, объема кровотока и т.д. | наличие | * |
| 2.6.11.1.9. | Программа визуализации проводящих путей головного мозга (DTI) с наложением на анатомические изображения (fusion) | наличие | * |
| 2.6.11.1.10. | Программа трехмерной изотропной визуализации головного мозга в TSE (T1W, T2W, PDW) и IR (FLAIR, STIR, DIR) с высоким пространственным разрешением <1мм | наличие |  |
| 2.6.11.2. | Сосудистый пакет |  |  |
| 2.6.11.2.1. | 2D/3D TOF, 2D/3D PC, CE-MRA Fast 3D, динамическая 4D-ангиография для головы, туловища и конечностей | наличие, совместимость с технологией параллельного сканирования |  |
| 2.6.11.2.2. | Программа синхронизации и сканирования с прохождением контрастного вещества | наличие | * |
| 2.6.11.2.3. | MIP-проекции автоматические | наличие |  |
| 2.6.11.2.4. | Программа периферической ангиографии с помощью автоматического движения стола | наличие |  |
| 2.6.11.2.5. | Измерение скорости потока крови/ликвора | наличие |  |
| 2.6.11.2.6. | Одновременная визуализация артерий и вен с цветным кодированием | наличие |  |
| 2.6.11.2.7. | Ангиография головы и шеи, туловища и конечностей без использования контрастного вещества | наличие |  |
| 2.6.11.3. | Пакет онкологических программ |  |  |
| 2.6.11.3.1. | Программа быстрого динамического исследования после внутривенного введения контрастного вещества для органов брюшной полости и таза с возможностью получения множественных артериальных фаз в T1-градиентном эхо с жироподавлением | наличие |  |
| 2.6.11.3.2. | Сканирование всего тела (включая DWI) без репозиционирования пациента с возможностью использования поверхностных катушек | наличие, включая автоматическое сшивание изображений | * |
| 2.6.11.3.3. | Возможность проведения диффузионно-взвешенной МРТ с множественными b-факторами (больше трех) | наличие |  |
| 2.6.11.3.4. | Программа диффузионно-взвешенной визуализации отдельных областей тела и всего тела | наличие, автоматическое вычисление карт ADC |  |
| 2.6.11.4. | Пакет абдоминальных программ |  |  |
| 2.6.11.4.1. | Программа для исследования желчевыводящих и панкреатических протоков (MP-холангиопанкреатография) | наличие |  |
| 2.6.11.4.2. | Последовательность для контрастных исследований брюшной полости на свободном дыхании в Т1-градиентном эхо с жироподавлением, нечувствительная к артефактам движения (проводится на свободном дыхании) | Наличие | * |
| 2.6.11.5. | Пакет ортопедических программ |  |  |
| 2.6.11.5.1. | Протоколы для 3D исследования суставов и позвоночника, взвешенных по T1, T2, PD в быстром спиновом эхо с- или без подавления жира | наличие |  |
| 2.7. | Диагностическая станция (консоль врача) – серверное решение |  |  |
| 2.7.1. | Программы просмотра, обработки и реконструкции изображений, аналогичные функциям на консоли оператора | наличие |  |
| 2.7.2. | Оперативная память | не менее 64 Гб |  |
| 2.7.3. | Программный пакет для работы с базой данных пациентов (СТ/MRI/PET) | наличие |  |
| 2.7.4. | Полная функциональность коммуникаций Dicom (Dicom протоколы для экспорта, импорта, хранения, печати) с возможностью настройки параметров врачом; функция записи на CD/DVD в формате Dicom. | наличие |  |
| 2.7.5. | Оптический привод с возможностью записи DVD±R/RW, CD±R/RW дисков | наличие |  |
| 2.7.6. | Монитор | Наличие, диагональ не менее 19", разрешение не менее 1900х1200 |  |
| 2.8. | Программное медицинское обеспечение рабочей станции (серверное решение) |  |  |
| 2.8.1. | Программа соединения изображений при сканировании нескольких областей | Наличие | Не менее 1 лицензии |
| 2.8.2. | Программа анализа диффузии и трактографии | Наличие | Не менее 1 лицензии |
| 2.8.3. | Программа анализа перфузии | Наличие | Не менее 1 лицензии |
| 2.8.4. | Программа анализа одновоксельной протонной спектроскопии | Наличие | Не менее 1 лицензии |
| 2.9. | Диагностическая станция (консоль врача) – клиент серверного решения |  |  |
| 2.9.1. | Оперативная память | не менее 8 ГБ |  |
| 2.9.2. | Программный пакет для работы с базой данных пациентов (СТ/MRI/PET) | наличие |  |
| 2.9.3. | Полная функциональность коммуникаций Dicom (Dicom протоколы для экспорта, импорта, хранения, печати) с возможностью настройки параметров врачом; функция записи на CD/DVD в формате Dicom. | наличие |  |
| 2.9.4. | Оптический привод с возможностью записи DVD±R/RW, CD±R/RW дисков | наличие |  |
| 2.9.5. | Монитор | Два жидкокристаллических, цветных монитора, колиброванных заводом для DICOM, размером не менее 19", разрешение каждого монитора не менее 1900х1200 |  |
| 2.10. | Набор радиочастотных катушек для проведения исследований |  |  |
| 2.10.1. | Автоматическое определение системой подключаемых катушек | наличие | * |
| 2.10.1.1. | Совместимость катушек с методиками параллельной визуализации и Compressed Sensing | наличие | * |
| 2.10.2. | Многоканальная катушка для исследования головы и шеи (не менее 16 каналов) | наличие |  |
| 2.10.2.1. | - возможность объединения с элементами катушек для позвоночника, туловища | наличие |  |
| 2.10.2.2. | - съемная верхняя часть катушки для удобства позиционирования пациента | наличие |  |
| 2.10.2.3. | - возможность сканирования только с интегрируемой в стол нижней частью катушки, для пациентов с клаустрофобией | наличие |  |
| 2.10.2.4. | - возможность визуализации: головы, шеи, всей нейроваскулярной зоны головы и шеи, височно-нижнечелюстного сустава | наличие |  |
| 2.10.3. | Многоканальная матричная гибкая катушка для тела с возможностью обследования грудной клетки, брюшной полости, таза у взрослых и детей (не менее 16 каналов) | наличие, 2шт. | * |
| 2.10.3.1. | - возможность объединения с элементами катушек для головы и шеи, позвоночника, второй аналогичной катушки для тела (для увеличения зоны покрытия) | наличие |  |
| 2.10.3.2. | - длина катушки в направлении голова/ноги | Не менее 50 см |  |
| 2.10.4. | Многоканальная встроенная в стол матричная катушка для исследования позвоночника (не менее 18 приемных элементов) | наличие | * |
| 2.10.4.1. | - различная архитектура элементов катушки для обеспечения различной плотности МР-сигнала | наличие |  |
| 2.10.4.2. | - возможность комбинирования с элементами катушек для головы и шеи, для тела | наличие |  |
| 2.10.4.3. | - возможность визуализации любых отделов позвоночника | наличие |  |
| 2.10.4.4. | - возможность визуализации различных зон туловища при комбинировании с элементами катушки для тела | наличие |  |
| 2.10.5. | Жесткая катушка для исследования коленного сустава (не менее 8 каналов) | наличие |  |
| 2.10.6. | Гибкие многоканальные универсальные катушки для суставов и конечностей среднего и большого размера (не менее 4 каналов) | наличие |  |
| 2.11. | Дополнительное оборудование |  |  |
| 2.11.1. | Клетка Фарадея | Наличие |  |
| 2.11.2. | Климатическая система для помещений МРТ с контролем температуры и влажности в процедурном, техническом помещении, в операторской и ординаторской МРТ | наличие, обеспечение контроля температуры и влажности в процедурном и техническом помещении, в операторской и ординаторской МРТ |  |
| 2.11.3. | Комплект источников бесперебойного питания | наличие, обеспечение работы всего диагностического комплекса (в том числе чилера, консоли оператора и каждой из трех консолей врача) при аварийных ситуациях в течение не менее 10 мин. |  |
| 2.11.4. | Система видеонаблюдения за пациентом | Наличие, включая видеокамеру наблюдения за пациентом в комнате сканирования, монитора в операторской |  |

Обоснование пунктов, обозначенных «*»:

- 2.1.1 - Индукция магнитного поля 1.5 Тесла обеспечивает оптимальное соотношение сигнал/шум, позволяя получать качественные изображения любых зон исследования тела.

- 2.1.2 -  Технология «нулевого»  испарения  жидкого  гелия  давно  распространена и является очевидным преимуществом, позволяя снизить стоимость владения томографом и избегать дорогостоящей дозаправки гелием системы.

- 2.1.6 - Диаметр туннеля 70 см психологически более комфортен для пациентов, позволяет во время сканирования размещать на столе вместе с ребенком мать либо отца для дополнительной поддержки. Также апертура 70 см позволяет без затруднений размещать в туннеле сопутствующее оборудование для исследований под наркозом, выполнять исследования при мониторинге жизненно важных функций и выполнять интервенции. Таким образом, опция важна для повышения доступности исследования для детей, в том числе – для реанимационных пациентов.

- 2.2.1, 2.2.2 - Мощность градиентной системы томографа – один из основных показателей, влияющих на скорость и качество сканирования. Чем выше показатели максимального градиента магнитной индукции и максимальной скорости нарастания градиента магнитной индукции – тем лучше качество функциональных методик, в том числе – диффузионно-взвешенной МРТ и перфузионно-взвешенной МРТ, являющимися основой диагностики злокачественных опухолевых поражений и воспалительных процессов. Приведенные параметры являются средними из возможных, обеспечивают получение качественных изображений при всех рутинных исследованиях.

- 2.2.5 - Технология проведения тихих либо бесшумных МР-исследований без потери качества получаемого изображения крайне важна для исследования детей, так как снижает риск артефактов движения из-за беспокойства ребенка во время сканирования.

- 2.3.2 - Число независимых каналов приёма – один из параметров, определяющий скорость проведения исследования, в том числе за счет технологий параллельной визуализации. Ускоренный сбор данных крайне важен в детской радиологии.

- 2.3.4 - Расположение РЧ-приемников и оцифровка сигнала непосредственно на магнитной системе внутри экранированной процедурной для изолирования от внешних источников помех позволяет проводить сканирования с более высоким соотношением сигнал/шум и значительно снижает присутствие посторонних помех на получаемых изображениях.

- 2.3.7 - Максимальное количество одновременно подключаемых элементов фазированных катушек – параметр, обеспечивающий сбор данных с больших регионов (например, одновременное сканирования живота и таза, центральной нервной системы, всего тела).

- 2.6.6 -  Compressed Sensing – новая технология, позволяющая проводить сканирование в несколько раз быстрее без потери качества (без снижения соотношения сигнал/шум). Использование этой технологии позволит значительно повысить пропускную способность сканера, обеспечивая более высокую доступность метода для пациентов, что критично в условиях недостаточной оснащенности оборудованием.

- 2.6.7 -  Одновоксельная МР-спектроскопия используется для диагностики опухолей головного мозга, дифференциальной диагностики опухолевых и воспалительных изменений, диагностики метаболических изменений и врожденных аномалий развития.

- 2.6.8 -  Физиологический контроль и синхронизация сканирования позволяют получать четкие изображения движущихся органов, таких как органы брюшной полости, грудной клетки (в частности, сердце), снижают потоковые артефакты ликвора и крови.

- 2.6.9.3 - Программа для получения четырех видов изображений (жир/вода/синфазно/противофазно) в рамках одной последовательности в T1-градиентном эхо, T2- и T1-турбо-спин эхо (DIXON) – позволяют определять участки скопления внутриклеточного жира (диагностика стеатоза печени, аденом надпочечников и т.д.), обеспечивают гомогенное жироподавление при исследовании позвоночника, костно-мышечной системы, а также при получении постконтрастных изображений.

- 2.6.9.5 - Последовательности с радиальным заполнением k-пространств позволяют минимизировать артефакты движения при сканировании всех органов и систем. Использование таких последовательностей обеспечивают приемлемое диагностическое качество изображений у беспокойных и неподготовленных к исследованию пациентов. Использование таких последовательностей в градиентном эхо снижают вероятность неудачного сканирования, в частности, при исследовании органов брюшной полости с контрастным усилением.

- 2.6.11.1.3 - Диффузионно-взвешенная МРТ с малым полем обзора позволяет проводить сканирование в любой плоскости без дисторсий с высоким пространственным разрешением, что крайне важно при диагностике небольших очаговых образований.

- 2.6.11.1.4 - Программа получения изображений, взвешенных по восприимчивости к диоксидам продуктов крови обеспечивает точную визуализацию продуктов гемолиза, венозных мальформаций, а также дифференциальную диагностику микрокровоизлияний и кальцинатов, что крайне востребовано в нейрорадиологии.

- 2.6.11.1.5 - Программа перфузии 3D без использования контрастного вещества (3D ASL) позволяет получать перфузионно-взвешенные изображения без введения контрастного препарата. Программа используется в нейрорадиологии для дифференциальной диагностики опухолей и неопухолевых образований головного мозга, значительно снижая затраты на исследование.

- 2.6.11.1.8 - Программы динамической контрастной перфузии (DSC) являются основой диагностики опухолей головного мозга и важным инструментом в диагностике нарушений мозгового кровообращения. Автоматический и полуавтоматический постпроцессинг позволяет получать карты скорости мозгового кровотока и объема крови, среднего времени транзита болюса контрастного препарата, значительно снижая временные затраты персонала для оценки исследования. Современные высокоинформативные исследования в детской нейрорадиологии невозможны без указанной опции.

- 2.6.11.1.9 - Программа визуализации проводящих путей головного мозга (DTI) с наложением на анатомические изображения (fusion) позволяют неинвазивно визуализировать тракты головного и спинного мозга, что критично важно для диагностики их повреждений при опухолевых, воспалительных процессах, аномалиях развития.

- 2.6.11.2.2 - Программа синхронизации и сканирования с прохождением контрастного вещества обеспечивает сбор данных в нужные фазы контрастного усиления при исследовании органов брюшной полости и грудной клетки, минимизируя возможность ошибки при сканировании.

- 2.6.11.3.2 - Сканирование всего тела (включая DWI) без репозиционирования пациента с возможностью использования поверхностных катушек позволяет за приемлемое время проводить исследования всего тела пациентов с подозрением на онкологические, лимфопролиферативные и системные воспалительные заболевания, а также оценивать ответ на лечение. Метод в ряде случаев является полноценной альтернативой ПЭТ/КТ-исследования.

- 2.6.11.4.2 - Указанные импульсные последовательности позволяют снизить риски получения некачественных постконтрастных изображений брюшной полости, грудной клетки и таза из-за дыхания и движения пациента, а также проводить исследования брюшной полости у маленьких детей, неспособных выполнять команды по длительной задержке дыхания.

- 2.10.1 - Автоматическое определение системой подключаемых катушек снижает время исследования и процент брака при неправильной работе лаборанта.

- 2.10.1.1 - Совместимость радиочастотных катушек с технологией Compressed Sensing обеспечивает высокую скорость исследований (в несколько раз выше по сравнению с обычными технологиями сканирования), тем самым значительно повышая пропускную способность аппарата МРТ и снижая время седации пациентов при исследованиях под наркозом.

- 2.10.3 - Многоканальная матричная гибкая катушка для тела с возможностью обследования грудной клетки, брюшной полости, таза у взрослых и детей (не менее 16 каналов) – обеспечивает быстрый сбор данных, в том числе при исследовании больших анатомических областей.

- 2.10.4 - Многоканальная встроенная в стол матричная катушка для исследования позвоночника (не менее 18 приемных элементов) – обеспечивает быстрый сбор данных, возможность сканирования всего позвоночника, а также сканирование органов брюшной полости, таза, всего тела при комбинации с поверхностными катушками.

Лот 2. Технические характеристики (описание) аппарата магнитно-резонансной томографии (3 шт.) для Гродненской городской клинической больницы № 4, Минского клинического консультативно-диагностического центра и Полоцкой центральной городской больницы.

1. Общие требования (состав 1 комплекта оборудования).

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Магнит | 1 |
| 1.2. | Градиентная система | 1 |
| 1.3. | Радиочастотная система | 1 |
| 1.4. | Стол пациента | 1 |
| 1.5. | Цифровая система управления сканированием, реконструкции, хранения и обработки изображений (консоль оператора) | 1 |
| 1.6. | Программное обеспечение и методы МР-сканирования | 1 |
| 1.7. | Диагностическая станция (консоль врача) – серверное решение | 1 |
| 1.8. | Программное медицинское обеспечение рабочей станции (серверное решение) | 1 |
| 1.9. | Диагностическая станция (консоль врача) – клиент серверного решения | 3 |
| 1.10. | Набор катушек для проведения исследований | 1 |
| 1.11. | Дополнительное оборудование |  |
| 1.11.1. | Клетка Фарадея | 1 |
| 1.11.2. | Климатическая система для помещений МРТ с контролем температуры и влажности в процедурном и техническом помещении, а также в помещениях кабинета МРТ | 1 |
| 1.11.3 | Комплект источников бесперебойного питания | 1 |
| 1.11.4. | Система видеонаблюдения за пациентом | 1 |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Магнит |  |  |
| 2.1.1. | Сверхпроводящий, индукция магнитного поля | 1.5 Т | * |
| 2.1.2. | Технология «нулевого» испарения жидкого гелия | Наличие | * |
| 2.1.3. | Интервал заправки | 10-летняя бесплатная дозаправка жидким гелием |  |
| 2.1.4. | Однородность поля при 40 см DSV (методом VRMS), гарантированно | не более 0,5 ppm |  |
| 2.1.5 | Долговременная стабильность поля | не более 0,1 ррm/час в течение 24 часов |  |
| 2.1.6. | Туннель с переговорным устройством, освещением, вентиляцией при внутреннем диаметре (включая катушки и кожух) | диаметр не менее 60 см | * |
| 2.1.7. | Границы 5-гауссового поля | не более 2.5 х 4 м |  |
| 2.2. | Градиентная система |  |  |
| 2.2.1. | Максимальный градиент магнитной индукции по каждой оси | не менее 33 мТ/м | * |
| 2.2.2. | Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции по каждой оси | не менее 120Т/м/сек | * |
| 2.2.3. | Максимальное поле обзора FOV по трем осям | не менее 50 см |  |
| 2.2.4. | Максимальная матрица изображения без интерполяции | Не менее 1024х1024 |  |
| 2.2.5. | Технология проведения МР-исследований без потери качества получаемого изображения c уровнем акустического шума, превышающего уровень шума окружающей среды не более чем на 10 дБ, или снижение уровня шума не менее чем на 80% | наличие |  |
| 2.3. | Радиочастотная система |  |  |
| 2.3.1. | Радиочастотная система на основе оптико-волоконной технологии передачи цифрового РЧ-сигнала | наличие |  |
| 2.3.2. | Число независимых каналов приёма | не менее 24 или каналонезависимая система | * |
| 2.3.3. | Технология, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счёт одновременного использования элементов разных катушек. При этом область сканирования может выбираться путём автоматического смещения деки стола пациента без дополнительных манипуляций с катушками и пациентом. | наличие |  |
| 2.3.4. | Расположение РЧ-приемников и оцифровка сигнала непосредственно на магнитной системе внутри экранированной процедурной для изолирования от внешних источников помех | наличие | * |
| 2.3.5. | Технология оптимизации передаваемого РЧ-сигнала в зависимости от анатомии пациента | наличие |  |
| 2.3.6 | Максимальная мощность РЧ-усилителя | не менее 10 кВт |  |
| 2.3.7 | Максимальное количество одновременно подключаемых элементов фазированных катушек | не менее 36 | * |
| 2.4. | Стол пациента |  |  |
| 2.4.1. | Максимальный вес пациента | не менее 200 кг |  |
| 2.4.2. | Сканирование всего тела без репозиционирования пациента и катушек | не менее 165 см |  |
| 2.4.3. | Оптический маркер позиционирования | наличие |  |
| 2.4.4. | Возможность проведения исследования с размещением пациента головой вперед и ногами вперед (симметричное сканирование) для максимального комфорта пациентов с клаустрофобией | наличие |  |
| 2.4.5. | Возможность управления перемещением деки стола во всем диапазоне с консоли управления | наличие |  |
| 2.5. | Цифровая система управления сканированием, реконструкции, хранения и обработки изображений (консоль оператора) |  |  |
| 2.5.1. | Оперативная память | не менее 32 Гб |  |
| 2.5.2. | Скорость реконструкции изображений для 2D при полном формате 256х256 | не менее 50000 изображений/сек |  |
| 2.5.3. | Оперативная память блока реконструкции изображений | не менее 120 Гб |  |
| 2.5.4. | Оптический привод с возможностью записи DVD±R/RW, CD±R/RW дисков | наличие |  |
| 2.5.5. | Объем жестких дисков для хранения информации | Не менее 1 Тб |  |
| 2.5.6. | Документирование изображений с сетевой передачей по стандарту DICOM | Наличие |  |
| 2.5.7. | Монитор | наличие, жидкокристаллический, цветной, не менее 23'', колиброванный под DICOM, разрешение не менее 1900х1200 или 2 цветных ЖК монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280х1024 |  |
| 2.5.8 | Возможность подключения к локальной сети Dicom 3.0 и рабочим станциям | наличие, включая WorkList |  |
| 2.6. | Программное обеспечение и методы МР-сканирования |  |  |
| 2.6.1. | SE, ТSE, TGE, STIR, FLAIR, EPI, GRE и др. для исследования ЦНС, суставов и внутренних органов | наличие |  |
| 2.6.2. | Программы получения изотропных изображений головы, позвоночника, суставов в TSE и IR, в т.ч. Т1W, Т2W, PDW, STIR, FLAIR, DIR | наличие |  |
| 2.6.3. | Программа быстрого повтора MP-исследования головного мозга по предыдущим параметрам сканирования | наличие |  |
| 2.6.4. | Программа сканирования с движением стола с возможностью использования интегрированной катушки для тела, поверхностных катушек | наличие, совместимость с технологией параллельного сканирования |  |
| 2.6.5. | Автоматическое позиционирование пациента | наличие |  |
| 2.6.6. | Одновоксельная протонная спектроскопия | наличие |  |
| 2.6.7. | Физиологический контроль и синхронизация сканирования | наличие, включая: - периферический пульс, - датчик дыхания, - ЭКГ | * |
| 2.6.8. | Методики подавления артефактов и сигналов |  |  |
| 2.6.8.1. | Подавление сигналов от жировой ткани и воды | наличие |  |
| 2.6.8.2. | Спектральное возбуждение воды и жира | наличие |  |
| 2.6.8.3 | Программа для получения четырех видов изображений (жир/вода/синфазно/противофазно) в рамках одной последовательности в T1-градиентном эхо, T2- и T1-турбо-спин эхо (DIXON) | наличие, для туловища, головы, шеи, позвоночника, суставов | * |
| 2.6.8.4. | Методика корректировки артефактов от дыхания, перистальтики, тока жидкости | наличие, без синхронизации с дыханием |  |
| 2.6.8.5. | Последовательности с радиальным заполнением k-пространств в спиновом (аналог PROPELLER, BLADE, MultiVane, JET) и градиентном эхо для снижения артефактов движения | наличие, совместимость с технологией параллельного сканирования | * |
| 2.6.9. | Просмотр и обработка изображений |  |  |
| 2.6.9.1. | Мультимодальный просмотр и совмещение изображений разных модальностей (КТ, ДСА, ПЭТ/КТ) и производителей | наличие, включая: MPR (в т.ч. криволинейная), MIP/MinIP, SSD, VRT |  |
| 2.6.9.2. | Программа соединения изображений при сканировании нескольких областей | наличие, автоматическое и полуавтоматическое соединение изображений нескольких областей |  |
| 2.6.9.3 | Просмотр нескольких исследований одного пациента в динамике (КТ, МРТ) с возможностью постпроцессинга | наличие, включая: MPR (в т.ч. криволинейная), MIP/MinIP, SSD, VRT |  |
| 2.6.10. | Клиническое программное обеспечение |  |  |
| 2.6.10.1. | Неврологический пакет |  |  |
| 2.6.10.1.1. | Одновременное исследование всей ЦНС (головной мозг, спинной мозг) без репозиционирования пациента | наличие, включая программу соединения полученных изображений |  |
| 2.6.10.1.2. | Диффузионно-взвешенная МРТ в TSE-технике c низкой чувствительностью к артефактам восприимчивости (non-EPI DWI) | наличие |  |
| 2.6.10.1.3. | Диффузионно-взвешенная МРТ с малым полем обзора | Наличие, возможность сканирования в любой плоскости без дисторсий | * |
| 2.6.10.1.4. | Программа получения изображений, взвешенных по восприимчивости к диоксидам продуктов крови (визуализация продуктов гемолиза и венозных мальформаций) с возможностью дифференцировать микрокровоизлияния и кальцинаты (аналог – SWI/SWAN 2.0) | наличие | * |
| 2.6.10.1.5. | Программа перфузии 3D без использования контрастного вещества (3D ASL) | наличие | * |
| 2.6.10.1.6. | Программы постпроцессинга одновоксельной протонной спектроскопии с маркировкой метаболитов на спектре | наличие |  |
| 2.6.10.1.7. | Программа визуализации черепно-мозговых нервов (аналог – FIESTA-C, CISS, bFFE) | наличие |  |
| 2.6.10.1.8. | Программы динамической контрастной перфузии, взвешенной по T2* (DSC) с постпроцессингом параметрических карт скорости, объема кровотока и т.д. | наличие | * |
| 2.6.10.1.9. | Программа трехмерной изотропной визуализации головного мозга в TSE (T1W, T2W, PDW) и IR (FLAIR, STIR, DIR) с высоким пространственным разрешением <1мм | наличие |  |
| 2.6.10.2. | Сосудистый пакет |  |  |
| 2.6.10.2.1. | 2D/3D TOF, 2D/3D PC, CE-MRA Fast 3D, динамическая 4D-ангиография для головы, туловища и конечностей | наличие, совместимость с технологией параллельного сканирования |  |
| 2.6.10.2.2. | Программа синхронизации и сканирования с прохождением контрастного вещества | наличие | * |
| 2.6.10.2.3. | MIP-проекции автоматические | наличие |  |
| 2.6.10.2.4. | Программа периферической ангиографии с помощью автоматического движения стола | наличие |  |
| 2.6.10.2.5. | Измерение скорости потока крови/ликвора | наличие |  |
| 2.6.10.2.6. | Одновременная визуализация артерий и вен с цветным кодированием | наличие |  |
| 2.6.10.2.7. | Ангиография головы и шеи, туловища и конечностей без использования контрастного вещества | наличие |  |
| 2.6.10.3. | Пакет онкологических программ |  |  |
| 2.6.10.3.1. | Программа быстрого динамического исследования после внутривенного введения контрастного вещества для органов брюшной полости и таза с возможностью получения множественных артериальных фаз в T1-градиентном эхо с жироподавлением | наличие |  |
| 2.6.10.3.2. | Сканирование всего тела (включая DWI) без репозиционирования пациента с возможностью использования поверхностных катушек | наличие, включая автоматическое сшивание изображений | * |
| 2.6.10.3.3. | Возможность проведения диффузионно-взвешенной МРТ с множественными b-факторами (больше трех) | наличие |  |
| 2.6.10.3.4. | Программа диффузионно-взвешенной визуализации отдельных областей тела и всего тела | наличие, автоматическое вычисление карт ADC |  |
| 2.6.10.4. | Пакет абдоминальных программ |  |  |
| 2.6.10.4.1. | Программа для исследования желчевыводящих и панкреатических протоков (MP-холангиопанкреатография) | наличие |  |
| 2.6.10.5. | Пакет ортопедических программ |  |  |
| 2.6.10.5.1. | Протоколы для 3D исследования суставов и позвоночника, взвешенных по T1, T2, PD в быстром спиновом эхо с- или без подавления жира | наличие |  |
| 2.7. | Диагностическая станция (консоль врача) – серверное решение |  |  |
| 2.7.1. | Программы просмотра, обработки и реконструкции изображений, аналогичные функциям на консоли оператора | наличие |  |
| 2.7.2. | Оперативная память | не менее 64 Гб |  |
| 2.7.3. | Программный пакет для работы с базой данных пациентов (СТ/MRI/PET) | наличие |  |
| 2.7.4. | Полная функциональность коммуникаций Dicom (Dicom протоколы для экспорта, импорта, хранения, печати) с возможностью настройки параметров врачом; функция записи на CD/DVD в формате Dicom. | наличие |  |
| 2.7.5. | Оптический привод с возможностью записи DVD±R/RW, CD±R/RW дисков | наличие |  |
| 2.7.6. | Монитор | Наличие, диагональ не менее 19", Разрешение не менее 1900х1200 |  |
| 2.8. | Программное медицинское обеспечение рабочей станции (серверное решение) |  |  |
| 2.8.1. | Программа соединения изображений при сканировании нескольких областей | Наличие | Не менее 1 лицензии |
| 2.8.2. | Программа анализа диффузии и трактографии | Наличие | Не менее 1 лицензии |
| 2.8.3. | Программа анализа перфузии | Наличие | Не менее 1 лицензии |
| 2.8.4. | Программа анализа одновоксельной протонной спектроскопии | Наличие | Не менее 1 лицензии |
| 2.9. | Диагностическая станция (консоль врача) – клиент серверного решения |  |  |
| 2.9.1. | Оперативная память | не менее 8 ГБ |  |
| 2.9.2. | Программный пакет для работы с базой данных пациентов (СТ/MRI/PET) | наличие |  |
| 2.9.3. | Полная функциональность коммуникаций Dicom (Dicom протоколы для экспорта, импорта, хранения, печати) с возможностью настройки параметров врачом; функция записи на CD/DVD в формате Dicom. | наличие |  |
| 2.9.4. | Оптический привод с возможностью записи DVD±R/RW, CD±R/RW дисков | наличие |  |
| 2.9.5. | Монитор | Два жидкокристаллических, цветных монитора, колиброванных заводом для DICOM, размером не менее 19", разрешение каждого монитора не менее 1900х1200 |  |
| 2.10. | Набор радиочастотных катушек для проведения исследований |  |  |
| 2.10.1. | Автоматическое определение системой подключаемых катушек | наличие | * |
| 2.10.1.1. | Совместимость катушек с методиками параллельной визуализации | наличие |  |
| 2.10.2. | Многоканальная катушка для исследования головы и шеи (не менее 16 каналов) | наличие |  |
| 2.10.2.1. | - возможность объединения с элементами катушек для позвоночника, туловища | наличие |  |
| 2.10.2.2. | - съемная верхняя часть катушки для удобства позиционирования пациента | наличие |  |
| 2.10.2.3. | - возможность сканирования только с интегрируемой в стол нижней частью катушки, для пациентов с клаустрофобией | наличие |  |
| 2.10.2.4. | - возможность визуализации: головы, шеи, всей нейроваскулярной зоны головы и шеи, височно-нижнечелюстного сустава | наличие |  |
| 2.10.3. | Многоканальная матричная гибкая катушка для тела с возможностью обследования грудной клетки, брюшной полости, таза у взрослых и детей (не менее 9 каналов) | наличие, 2шт. | * |
| 2.10.3.1. | - возможность объединения с элементами катушек для головы и шеи, позвоночника, второй аналогичной катушки для тела (для увеличения зоны покрытия) | наличие |  |
| 2.10.3.2. | - длина катушки в направлении голова/ноги | Не менее 50 см |  |
| 2.10.4. | Многоканальная встроенная в стол матричная катушка для исследования позвоночника (не менее 12 приемных элементов) | наличие | * |
| 2.10.4.1. | - различная архитектура элементов катушки для обеспечения различной плотности МР-сигнала | наличие |  |
| 2.10.4.2. | - возможность комбинирования с элементами катушек для головы и шеи, для тела | наличие |  |
| 2.10.4.3. | - возможность визуализации любых отделов позвоночника | наличие |  |
| 2.10.4.4. | - возможность визуализации различных зон туловища при комбинировании с элементами катушки для тела | наличие |  |
| 2.10.5. | Жесткая катушка для исследования коленного сустава (не менее 8 каналов) | наличие |  |
| 2.10.6. | Гибкие многоканальные универсальные катушки для суставов и конечностей среднего и большого размера (не менее 4 каналов) | наличие |  |
| 2.11. | Дополнительное оборудование |  |  |
| 2.11.1. | Клетка Фарадея | Наличие |  |
| 2.11.2. | Климатическая система для помещений МРТ с контролем температуры и влажности в процедурном, техническом помещении, в операторской и ординаторской МРТ | наличие, обеспечение контроля температуры и влажности в процедурном и техническом помещении, в операторской и ординаторской МРТ |  |
| 2.11.3. | Комплект источников бесперебойного питания | наличие, обеспечение работы всего диагностического комплекса (в том числе чилера, консоли оператора и каждой из трех консолей врача) при аварийных ситуациях в течение не менее 10 мин. |  |
| 2.11.4. | Система видеонаблюдения за пациентом | Наличие, включая видеокамеру наблюдения за пациентом в комнате сканирования, монитора в операторской |  |

Обоснование пунктов, обозначенных «*»:

- 2.1.1 - Индукция магнитного поля 1.5 Тесла обеспечивает оптимальное соотношение сигнал/шум, позволяя получать качественные изображения любых зон исследования тела.

- 2.1.2 - Технология «нулевого» испарения жидкого гелия давно распространена и является очевидным преимуществом, позволяя снизить стоимость владения томографом и избегать дорогостоящей дозаправки гелием системы.

- 2.1.6 -  Диаметр туннеля 60 см оптимально подходит для проведения абсолютного большинства рутинных исследований и, в сравнении с диаметром 70 см, позволяет значительно снизить стоимость оборудования.

- 2.2.1, 2.2.2 - Мощность градиентной системы томографа – один из основных показателей, влияющих на скорость и качество сканирования. Чем выше показатели максимального градиента магнитной индукции и максимальной скорости нарастания градиента магнитной индукции – тем лучше качество функциональных методик, в том числе – диффузионно-взвешенной МРТ и перфузионно-взвешенной МРТ, являющимися основой диагностики злокачественных опухолевых поражений. Приведенные параметры являются средними из возможных, обеспечивают получение качественных изображений при всех рутинных исследованиях.

- 2.3.2 - Число независимых каналов приёма – один из параметров, определяющий скорость проведения исследования, в том числе за счет технологий параллельной визуализации.

- 2.3.4 - Расположение РЧ-приемников и оцифровка сигнала непосредственно на магнитной системе внутри экранированной процедурной для изолирования от внешних источников помех позволяет проводить сканирования с более высоким соотношением сигнал/шум и значительно снижает присутствие посторонних помех на получаемых изображениях.

- 2.3.7 - Максимальное количество одновременно подключаемых элементов фазированных катушек – параметр, обеспечивающий сбор данных с больших регионов (например, одновременное сканирования живота и таза, центральной нервной системы, всего тела).

- 2.6.7 - Физиологический контроль и синхронизация сканирования позволяют получать четкие изображения движущихся органов, таких как органы брюшной полости, грудной клетки (в частности, сердце), снижают потоковые артефакты ликвора и крови.

- 2.6.8.3 - Программа для получения четырех видов изображений (жир/вода/синфазно/противофазно) в рамках одной последовательности в T1-градиентном эхо, T2- и T1-турбо-спин эхо (DIXON) – позволяют определять участки скопления внутриклеточного жира (диагностика стеатоза печени, аденом надпочечников и т.д.), обеспечивают гомогенное жироподавление при исследовании позвоночника, костно-мышечной системы, а также при получении постконтрастных изображений.

- 2.6.8.5 - Последовательности с радиальным заполнением k-пространств позволяют минимизировать артефакты движения при сканировании всех органов и систем. Использование таких последовательностей обеспечивают приемлемое диагностическое качество изображений у беспокойных и неподготовленных к исследованию пациентов. Использование таких последовательностей в градиентном эхо снижают вероятность неудачного сканирования, в частности, при исследовании органов брюшной полости с контрастным усилением.

- 2.6.10.1.3 - Диффузионно-взвешенная МРТ с малым полем обзора позволяет проводить сканирование в любой плоскости без дисторсий с высоким пространственным разрешением, что крайне важно при диагностике небольших очаговых образований.

- 2.6.10.1.4 - Программа получения изображений, взвешенных по восприимчивости к диоксидам продуктов крови обеспечивает точную визуализацию продуктов гемолиза, венозных мальформаций, а также дифференциальную диагностику микрокровоизлияний и кальцинатов, что крайне востребовано в нейрорадиологии.

- 2.6.10.1.5 - Программа перфузии 3D без использования контрастного вещества (3D ASL) позволяет получать перфузионно-взвешенные изображения без введения контрастного препарата. Программа используется в нейрорадиологии для дифференциальной диагностики опухолей и неопухолевых образований головного мозга, значительно снижая затраты на исследование.

- 2.6.10.1.8 - Программы динамической контрастной перфузии (DSC) являются основой диагностики опухолей головного мозга и важным инструментом в диагностике нарушений мозгового кровообращения. Автоматический и полуавтоматический постпроцессинг позволяет получать карты скорости мозгового кровотока и объема крови, среднего времени транзита болюса контрастного препарата, значительно снижая временные затраты персонала для оценки исследования. Современные высокоинформативные исследования в нейрорадиологии невозможны без указанной опции.

- 2.6.10.2.2 - Программа синхронизации и сканирования с прохождением контрастного вещества обеспечивает сбор данных в нужные фазы контрастного усиления при исследовании органов брюшной полости и грудной клетки, минимизируя возможность ошибки при сканировании.

- 2.6.10.3.2 - Сканирование всего тела (включая DWI) без репозиционирования пациента с возможностью использования поверхностных катушек позволяет за приемлемое время проводить исследования всего тела пациентов с подозрением на онкологические, лимфопролиферативные и системные воспалительные заболевания, а также оценивать ответ на лечение. Метод в ряде случаев является полноценной альтернативой ПЭТ/КТ-исследования.

- 2.10.1 - Автоматическое определение системой подключаемых катушек снижает время исследования и процент брака при неправильной работе лаборанта.

- 2.10.3 - Многоканальная матричная гибкая катушка для тела с возможностью обследования грудной клетки, брюшной полости, таза у взрослых и детей (не менее 9 каналов) – обеспечивает быстрый сбор данных, в том числе при исследовании больших анатомических областей.

- 2.10.4 - Многоканальная встроенная в стол матричная катушка для исследования позвоночника (не менее 12 приемных элементов) - обеспечивает быстрый сбор данных, возможность сканирования всего позвоночника, а также сканирование органов брюшной полости, таза, всего тела при комбинации с поверхностными катушками.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание МРТ-сканера и комплекта оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение гарантийного срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

3.3. В стоимость предложения должны быть включены монтаж и наладка оборудования.

4.Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию, требования о наличии технической документации, об обучении персонала и иная информация.

Участники в конкурсных документах должны представить документальные материалы фирмы-производителя на английском (product date) или русском языке для подтверждения технических и функциональных параметров всего комплекта оборудования.

Участники должны предоставить обязательства о проведении обучения на рабочем месте в течение не менее 10 дней.